OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury dla Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Oksymetr do pomiaru stężenia tlenu w powietrzu (4 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Oksymetr do pomiaru stężenia tlenu w powietrzu | 4 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiaru: 0-100% tlenu | Tak |  | --- |
|  | Dokładność wyświetlacza: 0.1% tlenu | Tak |  | --- |
|  | Dokładność: <1% obj. O2, jeśli skalibrowane ze 100% obj. O2 | Tak |  | --- |
|  | Balans: <1% obj. O2 w 100% N2 | Tak |  | --- |
|  | Czas reakcji: 90% wartości końcowej w <12 sek. | Tak |  | --- |
|  | Błąd wykresu liniowego: <3% względnie | Tak |  | --- |
|  | Wahania wartości: <1% obj. O2 na 8 godzin | Tak |  | --- |
|  | Wpływ na inne urządzenia: zgodnie z DIN EN ISO 21647 | Tak |  | --- |
|  | Wilgotność robocza: 0-99% względnej wilgotności (nie skroplona) | Tak |  | --- |
|  | Wpływ wilgotności: 0.03% względnie na każdy % RH | Tak |  | --- |
|  | Ciśnienie otoczenia: 750 do 1250 hPa | Tak |  | --- |
|  | Wpływ ciśnienia: proprcjonalnie do zmian w ciśnieniu cząstkowym tlenu | Tak |  | --- |
|  | Odproność na uderzenie: <1% względnie po upuszczeniu z wysokości 1m | Tak |  | --- |
|  | Temperatura pracy: 0ºC - 50ºC | Tak |  | --- |
|  | Kompensacja temperatury: zintegrowana z czujnikiem kompensacja NTC | Tak |  | --- |
|  | Temperatura przechowywania: -20ºC - 70ºC (urządzenie), -20ºC - 50ºC czujnik) | Tak |  | --- |
|  | Zalecana temperatura przechowywania (czujnik): 5ºC - 15ºC | Tak |  | --- |
|  | Typ czujnika: OOM 111 (galwaniczny czujnik tlenu) | Tak |  | --- |
|  | Żywotność czujnika: > 1,000,000 %O2h | Tak |  | --- |
|  | Bateria: Li-Ion 3.6V 2900 mAh | Tak |  | --- |
|  | Czas działania po naładowaniu: >24h ( przy standardowych ustawieniach) | Tak |  | --- |
|  | Ładowarka: USB, Klasa ochrony II, Input AC 110V -230V/ 50-60 Hz/125mA, Output: DC 5V/1.5A | Tak |  | --- |
|  | Czas ładowania: max 5h | Tak, podać |  | Najkrótszy – 3 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Wyświetlacz: 2.8" kolorowy TFT (240 x 320 pikseli) | Tak |  | --- |
|  | Rozmiar (urządzenie): 160 x 72 x 39 mm (W x S x G) | Tak |  | --- |
|  | Długość kabla: kabel zwinięty 0.5m (max. 2.5) | Tak |  | --- |
|  | Klasa ochrony: min. IP 54 | Tak, podać |  | Większa od wymaganej – 5 pkt. Wymagana – 0 pkt. |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. (miesiące) | >= 24 miesiące |  | najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej |
|  | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak |  | --- |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | Podać |  | --- |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  | --- |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | Tak |  | --- |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | Tak |  | --- |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni (robocze). Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | Tak |  | --- |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 8 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | Tak, podać |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 6 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego, diagnostyki awarii i wykonywania czynności konserwacyjnych , przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | Tak |  | --- |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | Tak |  | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | Tak |  | --- |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | Tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  | --- |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  | --- |