OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa kompleksowego wyposażenia oddziałów kardiologicznych, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Zbiorczy system integrujący pracownię elektrokardiologii – 1 szt. (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiorczy system integrujący pracownię elektrokardiologii (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia) | 1 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zbiorczy system integrujący pracownię elektrokardiologii – 1 szt. (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:  .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | System zapewniający możliwość przeprowadzenia zarówno klasycznej operacji chirurgicznej, jak i pełną diagnostykę obrazową | TAK, podać |  | - - - |
|  | Podwieszenie większości aparatów pod sufitem sali operacyjnej | TAK, podać |  | - - - |
|  | System monitorów – podgląd przeprowadzanych badań diagnostycznych | TAK, podać |  | - - - |
|  | System integracji sali operacyjnej posiadający następujące główne cechy: - sterowanie z dotykowego komputera typu all-in-one instalowanego na kolumnie zasilającej lub wskazanym miejscu przez zamawiającego - interfejs sterujący graficzno-tekstowy w języku polskim - modułowa budowa - moduł video umożliwiający podgląd, sterowanie wyświetlaniem, nagrywanie oraz odtwarzanie nagranych obrazów z minimum 2 źródeł - moduł audio do przechwytywania dźwięku - moduł audio do odtwarzania dźwięku - integracja sygnałów video i audio - moduł sterowania lampą operacyjną | TAK, podać |  | moduł video umożliwiający podgląd, sterowanie wyświetlaniem, nagrywanie oraz odtwarzanie nagranych obrazów z 2 źródeł – 0 pkt.; z więcej niż 2 źródeł – 4 pkt. |
|  | Struktura okablowania systemu do zarządzania i transmisją audio/video oparta na technologii LAN, z adresowaniem IP kamer | TAK, podać |  | - - - |
|  | System współpracujący ze źródłami video z urządzeń medycznych oraz kamery ogólnej znajdujących się na sali operacyjnej – źródła podpinane wg potrzeb – system obsługujący jednocześnie minimum: - kamerę z lampy operacyjnej - kamerę ogólną - kamerę z endoskopu lub laparoskopu | TAK, podać |  | - - - |
|  | System umożliwiający nagrywanie jednocześnie z trzech powyższych źródeł – nagrywanie w jakości Full HD | TAK, podać |  | - - - |
|  | Obszar Informacyjny systemu posiadający następujące cechy i funkcje: - wyświetlanie daty oraz godziny - wyświetlanie nazwy chirurga wykonującego operacje oraz przypisanego pacjenta - przycisk dostępowy do wprowadzania nowej sesji | TAK, podać |  | - - - |
|  | Obszar sterowania systemem podzielony na odpowiednie menu dostępowe i funkcje: - menu kamer: - menu dostępowe do funkcji kamer widoczne ciągle niezależnie od wybranych funkcji systemu - wyświetlanie obrazu z wszystkich podłączonych do systemu kamer - obraz podglądu wyświetlany na żywo z wszystkich podłączonych kamer - funkcja wyświetlania podglądu z wszystkich kamer na ekranie w podziale na poszczególne okna z poszczególnych źródeł video - funkcja wyboru i wyświetlania powiększonego obrazu z jednej wybranej kamery - funkcja informacji o włączeniu nagrywania dla każdego źródła indywidualnie - funkcja zatrzymania nagrywania z przechwytywanego źródła dla każdego źródła indywidualnie - graficzny interfejs do sterowania przesyłem obrazu na inne monitory podłączone do systemu – wybór monitorów podłączonych z wyświetlanej listy – możliwość nadania numerów lub nazwa dla poszczególnych monitorów wg uznania użytkowników - menu plik - menu dostępowe do funkcji widoczne ciągle niezależnie od wybranych funkcji systemu - podmenu obrazów video - podmenu do wyświetlania listy zapisanych sesji i poszczególnych klipów video - podgląd zapisanych plików video - usuwanie zapisanych plików video i całych sesji (dostępne tylko dla administratora systemu po jego zalogowaniu) - system rejestrujący niezależne pliki video z wybranych źródeł video – każde źródło nagrywa niezależny plik video - funkcja eksportu poszczególnych plików na lokalny dysk uprawnionego komputera - możliwość odtwarzania wybranych plików muzycznych z zewnętrznego źródła muzyki podłączonego do systemu - możliwość tworzenia własnych playlist z utworów z listy na zewnętrznym urządzeniu do odtwarzania muzyki podłączonego do systemu - możliwość otwierania własnych wcześniej utworzonych playlist na zewnętrznym urządzeniu do odtwarzania muzyki podłączonego do systemu - tworzenie raportów w systemie his/ris klienta końcowego w kolejnej zakładce na panelu sterującym. - menu sterowania lampą operacyjną na podstawie udostępnienia oprogramowania od producenta lamp sterowanie przez przeglądarkę web - obszar sterowania opcjami posiadający funkcje: - przycisk do regulacji poziomu głośności odtwarzanych plików muzycznych - włączenia/wyłączenia dźwięku – - ikona informacyjna o włączonym nagrywaniu obrazu z dowolnie wybranego źródła - programowy moduł video posiadający następujące funkcje realizowane poprzez interfejs systemu: - wyświetlanie na ekranie obrazu online z wszystkich źródeł podłączonych do systemu – możliwość podłączenia i wyświetlania obrazu jednocześnie z minimum 3 źródeł - wyświetlanie obrazu z kamer na dowolnych monitorach, podłączonych do systemu, zainstalowanych na sali operacyjnej - nagrywanie obrazów z wszystkich źródeł jednocześnie w jakości fullhd – funkcja nagrywania jednocześnie z minimum 3 źródeł (kamera ogólna, kamera lampy operacyjnej, endoskop, laparoskop, ramię c) - możliwość odtworzenia wybranej wcześniej sesji w portalu zarządzającym nagraniami. - sprzętowy moduł video przechwytujący i przesyłający materiał do rejestracji posiadający następujące parametry: - przesyłany obraz full hd – rozdzielczość 1920x1080 - sprzętowy moduł dla obsługi minimum dwóch różnych źródeł video, jednak tylko wybór jednego z nich do nagrania: kamery wbudowanej w lampę operacyjną, endoskop lub laparoskop - 1 x jednostka centralna sterująco-rejestrująca: - procesor minimum intel xeon 4-core e3 z taktowaniem min. 1.7 ghz - pamięć ram min. 8gb ddr4 2133 mhz - dyski twarde łączone w macierz raid - wejścia min. 1 x serial, 2 x rj45 (lan) , 2 x usb 3.0, 1 x usb 2.0 - interfejs sieciowy 2 x gbe - zasilacz o mocy min. 250 w | TAK, podać |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZADZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | Podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |