NSSU.DFP.271.23.2018.KK		Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do tomoterapii

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .................................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2018): …........................................................

Klasa wyrobu medycznego: .........................................................

| Przedmiot | Cena brutto (w zł) |
| --- | --- |
| A: Cena brutto sprzętu wraz z dostawą |  |
| B: Cena brutto adaptacji pomieszczeń |  |
| C: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu |  |
| D: Cena brutto szkoleń |  |
| A+B+C+D: Cena brutto oferty |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | aparat obrotowy | TAK |  | - - - |
|  | Wiązki fotonowe – promieniowanie X | TAK |  | - - - |
|  | Wartość energii | 6MV |  | - - - |
|  | Wartość mocy dawki w trybie napromieniania dla energii 6MV - podać | ≥850 MU/min |  | wartość wymagana – 0 pkt. wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Maksymalna wielkość pola niełączonego (w trybie z gantry w pozycji ustalonej) | 135 cm x 40 cm |  | - - - |
|  | Tryby pracy (napromieniania) |  |  |  |
|  | Napromienianie helikalne IMRT (spiralne) z jednoczesnym, zintegrowanym ruchem stołu | TAK |  | - - - |
|  | Napromienianie IMRT z gantry w pozycji ustalonej, modulacja wiązki za pomocą kolimatora wielolistkowego, z jednoczesnym, zintegrowanym ruchem stołu | TAK |  | - - - |
|  | Wiązka terapeutyczna typu wachlarzykowego | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość terapii techniką modulacji intensywności wiązki IMRT | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość terapii adaptacyjnej | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość napromieniania kilku ognisk nowotworowych w czasie jednej sesji bez zmiany położenia pacjenta | TAK |  | - - - |
|  | Parametry mechaniczne aparatu |  |  |  |
|  | Konstrukcja gantry obrotowa typu CT | TAK |  | - - - |
|  | Obrót gantry | podać |  | ciągły, nie ograniczony do jednego obrotu – 3 pkt., inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Technologia typu „slip ring” | TAK |  | - - - |
|  | Struktura aparatu |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska na targecie ≤ 3 mm - podać | TAK, podać |  | wartość wymagana – 0 pkt. niższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Kolimator wielolistkowy | TAK |  | - - - |
|  | Napęd listków | podać |  | pneumatyczny – 2 pkt. inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Typ kolimatora MLC | podać |  | binarny – 2 pkt. inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Liczba listków kolimatora - podać | 64 |  | wartość wymagana – 0 pkt. wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Szerokość projekcji listka w izocentrum - podać | ≤ 0.65 cm |  | wartość wymagana – 0 pkt. niższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Czas wejścia/wyjścia listka do/z położenia terapeutycznego - podać | ≤ 60 ms |  | wartość wymagana – 0 pkt. niższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Centratory laserowe: min. 4 czerwone lasery ruchome do pozycjonowania pacjenta i min. 3 zielone lasery stałe do lokalizacji Centratory laserowe: min. 4 czerwone lasery ruchome do pozycjonowania pacjenta i min. 2 zielone lasery stałe do lokalizacji wirtualnego izocentrum wirtualnego izocentrum | Tak/podać |  | wartość wymagana – 2 pkt. niższa niż wymagana – 0 pkt. |
|  | Stół terapeutyczny |  |  |  |
|  | Ruchy stołu sterowane elektrycznie | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość opuszczenia stołu w przypadku zaniku napięcia | TAK |  | - - - |
|  | Blat stołu z włókna węglowego | TAK |  | - - - |
|  | Ruch ciągły stołu podczas napromieniania, skoordynowany z ruchem obrotowym gantry | TAK |  | - - - |
|  | System obrazowania IGRT - technologii CT | TAK |  | - - - |
|  | System powinien być wyposażony w układ, umożliwiający lokalizację obszaru tarczowego i innych struktur krytycznych z milimetrowa precyzją przed i po napromienieniu. | TAK |  | - - - |
|  | Wartości gęstości tkanek na obrazie odpowiadają rzeczywistości | TAK |  | - - - |
|  | Dawka od pojedynczego obrazowania | ≤3cGy |  | - - - |
|  | Rozdzielczość obrazu tomograficznego - podać | >= 512x512 pikseli |  | wartość wymagana – 0 pkt. wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Algorytm rekonstrukcji obrazu | TAK |  | - - - |
|  | Czas rekonstrukcji | W czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji |  | W czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji- 2 pkt., inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Dokładności ustawień i odczytów - zgodnie z zaleceniami IEC | TAK |  | - - - |
|  | Przecieki promieniowania - zgodnie z zaleceniami IEC | TAK |  | - - - |
|  | Półcień: 20% -80% nie większe niż 5.0mm | TAK |  | - - - |
|  | System dozymetrii - zgodnie z zalec. IEC, z uwzględnieniem kompensacji ciśnienia i temperatury | TAK |  | - - - |
|  | Warunki zasilania - Napięcie - Częstotliwość | podać |  | - - - |
|  | KOMPUTEROWY SYSTEM PLANOWANIA LECZENIA | TAK |  | - - - |
|  | Planowanie leczenia 3D dla wiązek fotonów | TAK |  | - - - |
|  | System zdolny do wykonywania planów IMRT z wykorzystaniem procesu optymalizacji stosującym pełne trójwymiarowe obliczenia | TAK |  | - - - |
|  | Import obrazów z tomografu CT wyposażonego w protokół DICOM | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość wykonania fuzji sztywnej i deformacyjnej obrazów z różnych aparatów diagnostycznych (CT, PET, NMR) | TAK |  | - - - |
|  | Algorytm obliczeniowy musi uwzględniać promieniowanie rozproszone w ciele pacjenta w sposób trójwymiarowy - opisać | TAK |  | - - - |
|  | Pakiet zapewnienia jakości IMRT umożliwiający obliczenie i wyświetlenie dawki zmierzonej porównanej z dawką obliczoną przez system planowania leczenia | TAK |  | - - - |
|  | System Planowania Leczenia zapewnia wsparcie dla obydwu trybów napromieniania IMRT t.j. dla trybu spiralnego i dla trybu z gantry w położeniu ustalonym | TAK |  | - - - |
|  | SPL wyposażony w tryb pracy, umożliwiający awaryjne zaplanowanie leczenia w przypadkach nagłych, bez konieczności użycia osobnego aparatu CT - opisać | TAK |  | - - - |
|  | Stacja systemu planowania leczenia 3D w technice IMRT metodą „inverse planning” | TAK |  | - - - |
|  | System planowania 3D IMRT jest integralną częścią oferowanego systemu terapeutycznego | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość adaptacyjnej terapii na podstawie otrzymywanych obrazów weryfikacyjnych ułożenia | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość uwzględnienia rozkładów dawki z poprzedniego leczenia w tworzeniu nowych planów leczenia (napromienianie wznów) | TAK |  | - - - |
|  | Drugi niezależny komputerowy system planowania leczenia, z funkcjonalnością liczenia planów dla oferowanego systemu oraz aparatów standardowych | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość przeliczania planów na inne aparaty terapeutyczne w przypadku awarii oferowanego aparatu. | TAK |  | - - - |
|  | System Zapewnienia Jakości | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość przeliczania planów weryfikacyjnych na fantomach - opisać szczegółowo oferowane rozwiązania | TAK |  | - - - |
|  | Kontrola jakości planu leczenia za pomocą wbudowanego detektora CT - opisać | TAK |  | - - - |
|  | Zestaw testów do automatycznej kontroli działania urządzenia za pomocą wbudowanego detektora - opisać | TAK |  | - - - |
|  | Kompletny zestaw dozymetryczny |  |  |  |
|  | Komora jonizacyjna cylindryczna | TAK |  | - - - |
|  | Komora jonizacyjna ołówkowa (do pomiaru dawki CT) | TAK |  | - - - |
|  | Fantom typu Virtual Water (do pomiarów względnych wraz z niejednorodnościami) | TAK |  | - - - |
|  | Fantom okrągły do pomiarów | TAK |  | - - - |
|  | Fantom wodny (skaner) 2D | TAK |  | - - - |
|  | Elektrometr 8-kanałowy | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do analizy filmów wraz z laptopem | TAK |  | - - - |
|  | Skaner filmów EBT | TAK |  | - - - |
|  | Fantom typu step-wedge | TAK |  | - - - |
|  | Integracja urządzenia z już istniejącym obiegiem informacji we wskazanym Zakładzie Radioterapii | TAK |  | - - - |
|  | SPRZĘT KOMPUTEROWY / PRACA W SIECIACH INFORMATYCZNYCH – wymagania ogólne |  |  | - - - |
|  | Oferowane urządzenia posiadają możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi - aparat oraz stacje postprocessingowe przygotowane do integracji z systemem RIS/PACS bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów względem wykonawcy niniejszego postępowania lub Oferowane urządzenia posiadają możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi oraz systemami OIS i PACS bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów względem wykonawcy niniejszego postępowania | tak |  | - - - |
|  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach komputerowych w okresie trwania gwarancji. | tak |  | - - - |
|  | Do wszystkich dostarczonych urządzeń informatycznych (komputery, stacje robocze, itp.) oraz oprogramowania zostaną dołączone hasła administracyjne (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Integracja aparatu z systemem informatycznym RIS Zamawiającego (Softmed Orion) w zakresie obsługi list roboczych lub Integracja aparatu z systemem informatycznym OIS Zamawiającego (MosaiQ) w zakresie obsługi grafiku napromieniania. | tak |  | - - - |
|  | Archiwizacja danych obrazowych w systemie PACS Zamawiającego wraz z uwzględnieniem mechanizmu Storage Commitment lub Archiwizacja danych obrazowych w systemie PACS Zamawiającego wraz z uwzględnieniem mechanizmu Storage Commitment oraz archiwizacja rekordów leczonych pacjentów na przestrzeni dyskowej NAS Zamawiającego. | tak |  | - - - |
|  | Czytelna wizualizacja stanu archiwizacji badań | tak |  | - - - |
|  | Konfiguracja systemów RIS (Softmed Orion) oraz PACS (Agfa Impax) może być wykonana wyłącznie przez autoryzowany serwis tych systemów. Wszelkie koszty związane z integracją pokrywa Wykonawca lub Konfiguracja systemu PACS (Agfa Impax) może być wykonana wyłącznie przez autoryzowany serwis tych systemów. Wszelkie koszty związane z integracją pokrywa Dostawca. | tak |  | - - - |
|  | Nieograniczone czasowo licencje na funkcjonalności DICOM | tak |  | - - - |
|  | Podstawowa konfiguracja parametrów DICOM, w szczególności dodanie lub modyfikacja węzłów DICOM możliwa do przeprowadzenia przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. | tak |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy do uruchomienia dostarczanej aparatury medycznej Wykonawca potrzebuje wykonać dodatkowe elementy sieci komputerowej powinny spełnić następujące wymagania. • Dla wykonania okablowania opartego o skrętkę miedzianą (UTP, FTP, STP) należy wykorzystać komponenty co najmniej kategorii 6a z zapewnieniem torów transmisyjnych klasy Ea • Dla okablowania światłowodowego należy wykorzystać włókna wielomodowe klasy co najmniej OM3, a dla okablowania jednodomowego włókna klasy co najmniej OS2 • Okablowanie powinno być ukryte przed łatwym dostępem (montaż podtynkowy, koryto PVC lub pod podłogą techniczną). • Okablowanie powinno być zakończone w gniazdach lub na panelach krosowych • Gniazda i panele krosowe powinny być czytelnie oznakowane w sposób unikalny w skali całego budynku • Jakość wykonanych komponentów zostanie potwierdzona pomiarami a wyniki pomiarów zgodności z klasą Ea i zostaną dostarczone do dokumentacji powykonawczej. Zastrzegamy możliwość uczestniczenia pracownika Zamawiającego w procesie pomiarowym. | tak |  | - - - |
|  | Sprzęt aktywny użyty do wykonania dedykowanej sieci komputerowej (przełączniki, routery, zapory) powinien spełniać następujące wymogi: - interfejsy o prędkości co najmniej 1Gbit/s - zarządzalny - umożliwiać odczyt liczników błędów komunikacji dla poszczególnych interfejsów - umożliwia odczyt przypisania adresów MAC do poszczególnych portów - możliwość logicznego wyłączenia interfejsu Hasła dostępowe zostaną przekazane do Działu Informatyki SU | tak |  | - - - |
|  | Adresacja IP dla dostarczanych urządzeń oraz nazwy parametryczne np. nazwy komputerów, domen DNS, AE Title powinny być ustalane z Zamawiającym. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie fabrycznych nazw AE Title bazujących na nazwie modelu urządzenia. Wszystkie wykorzystane adresy IP oraz nazwy AE Title powinny być udokumentowane wraz z krótkim opisem urządzenia, do którego adres zostały przypisane. Listę wykorzystanych adresów IP należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. | tak |  | - - - |
|  | INNE | tak |  | - - - |
|  | Komplet dokumentów i testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje - wymienić | tak |  | - - - |
|  | Po zakończeniu prac – przeprowadzenie wymaganych przepisami pomiarów i przekazanie dokumentacji zawierającej plany pomieszczeń wraz z zaznaczonymi strefami i wynikami pomiarów | tak |  | - - - |
|  | WYMAGANIA INSTALACYJNE |  |  |  |
|  | # Wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych nastąpi we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach i pod jego nadzorem we współpracy z generalnym wykonawcą obiektu NSSU, na podstawie załączonej oferty obejmującej zryczałtowane koszty adaptacji urządzenia. | Tak |  | - - - |
|  | Powierzchnia instalacyjna [m2] | Podać |  | - - - |
|  | Wykonawca gwarantuje, że jego urządzenie już po oddaniu do eksploatacji nie będzie wymagało prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z eksploatacją urządzenia. | Tak |  | - - - |
|  | W przypadku potrzeby – wykonanie wszelkich instalacji zapewniających pracę systemu w warunkach zgodnych z wytycznymi producenta. | Tak |  | - - - |
|  | Moc przyłączeniowa zasilania energetycznego [kVA] | Podać |  | Najmniejsza wartość – 5 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej |
|  | # Ciężar całego systemu [kg] z rozbiciem na najbardziej istotne elementy składowe UWAGA – Wykonawca gwarantuje jednocześnie, że masa systemu nie wpłynie na dopuszczalne obciążenie konstrukcji obiektu | Tak, podać |  | - - - |
|  | # Warunki klimatyczne wymagane podczas pracy urządzenia: # zakres temperatur [0C] # zakres wilgotności [%] | Podać |  | - - - |
|  | # Dopuszczalne zmiany warunków klimatycznych podczas pracy: # temperatura [0C/godz] # zakres wilgotności [% / godz]] | Podać |  | - - - |
|  | # W cenie oferty – niezbędne prace instalacyjne (opracowanie projektów i realizacja) oraz dokumentacja – konieczne do odbioru i dopuszczenia do eksploatacji pracowni oraz aparatu przez uprawnione instytucje. | Tak |  | - - - |
|  | # Prace porządkowe po instalacji, odbiór zbędnych opakowań, substancji szkodliwych (o ile występują), naprawa szkód (o ile wystąpią podczas dostawy i montażu). Wszystkie czynności i dostawy po drogach technologicznych uzgodnionych z generalnym wykonawcą | Tak |  | - - - |

Warunki gwarancji i serwisu:

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres gwarancji dla wszystkich głównych składników oferty oraz współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat. | >= 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat) | tak |  | - - - |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | tak |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  | WARUNKI SERWISU |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< maksymalnie w ciągu 1 – go dnia | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. Lub Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | Tak/podać |  | 3 i 5 dni – 0 pkt. Mniej 5 pkt. |
|  | Czas dostępności klinicznej przedmiotu oferty (dot. urządzenie do tomoterapii) w dni robocze (z wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) na poziomie min. 95% w skali roku | tak |  | - - - |
|  | Serwis gwarancyjny realizowany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem świąt), z preferencją wykonywania napraw poza godzinami napromieniania pacjentów Serwis gwarancyjny realizowany w godzinach 7.30 – 20.00, 6 dni w tygodniu (z wyjątkiem świąt), z preferencją wykonywania napraw poza godzinami napromieniania pacjentów | tak |  | - - - |
|  | Możliwość wykonywania przeglądów w soboty i niedziele | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |
|  | Aparat/y jest pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA Uwaga - należy przewidzieć podstawowe szkolenia w trakcie dostawy i instalacji urządzenia oraz drugą serię szkoleń w trakcie uruchamiania pracowni (termin poda pisemnie Zamawiający z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem). Ponadto - obowiązek stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy po oddaniu pracownii do eksploatacji) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego (lekarze, fizycy, technicy) z zakresu obsługi urządzenia (min. 8 osób dla szkolenia podstawowego oraz min. 10 osób w trakcie uruchamiania pracowni - z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby dla wszystkich etapów szkoleń) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla informatyków (min. 1 osoba dla wszystkich etapów szkoleń) z zakresu podstawowej konfiguracji i diagnostyki elementów komunikacji sieciowej | tak |  | - - - |
|  | Wykonawca w okresie gwarancyjnym musi zapewnić możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu w formie szkoleń (ilość osób do szkoleń: 25 osób - lekarze, fizycy, technicy); należy zapewnić przeszkolenie personelu min. 2 razy w roku po min. 5 dni szkoleniowych | tak |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA - dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | tak |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | tak |  | - - - |