OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa, montaż – Urządzenie do fototerapii pozaustrojowej

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017/2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji(2017/2018): .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Część 1

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

|  | LP |  | ### PARAMETR |  |  | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Pojedynczy zintegrowany system do naświetlania leukocytów promieniowaniem UVA, uprzednio aktywowanych za pomocą metoksalenu (8-metoksypsoralenu), a następnie ich reinfuzje do krwioobiegu pacjenta |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | - Pojedynczy i zautomatyzowany system do przeprowadzania fotoferezy pozaustrojowej w układzie zamkniętym ( in line) w trybie ciągłym |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | - Obsługa systemu przez jedną osobę |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | - Czas obróbki 1,5 – 3 godziny |  |  | Podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt. mniejszy – 3 pkt. |  |
|  |  |  | - Konfiguracje: pojedynczej lub podwójnej igły |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | - Urządzenie współpracuje z zestawami zabiegowymi składającymi się z połączonymi w jedną całość komponentów tj. drenu, worka, butli wirowniczej, modułu kontrolującego przepływ płynów, kasety, w której następuje fotoaktywacja materiału pobranego od pacjenta. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | - Pakiet startowy - 69 kitów |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | - Zestawy jednorazowego użytku, sterylnie pakowane. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | - Certyfikat CE IVD dla Urządzenia i zestawów do fotoferezy pozaustrojowej |  |  | tak |  |  | ------ |  |
|  |  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 2 |  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 3 |  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia(2 medyczne, 1 techniczna) |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 4 |  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 5 |  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 6 |  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | 24 miesiące – 0 pkt. 25 i więcej – 5 pkt. |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
| 3 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
| 4 | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
| 5 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
| 7 | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
| 8 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
| 9 | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
| 10 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
| 11 | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
| 2 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
| 3 | Szkolenie dla personelu medycznego (2 osób) i technicznego ( 1 osoby) Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  | --- |
| 4 | Oświadczenie producenta o wyrobie medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku o wyrobach medycznych. | tak |  | --- |
| 5 | W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | tak |  | --- |
| 6 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | tak |  | --- |
| 7 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | tak |  | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  część  2

Zakup, dostawa, montaż  zamrażarki -85 st. C  szt. 1

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017/2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji(2017/2018): .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

|  | LP |  | ### PARAMETR |  |  | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  | 2. |  | Pojemność użytkowa komory: ok. 350 litrów (±10 litrów) |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  | 3. |  | Możliwość pomieszczenia 240 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50mm |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  | 4. |  | Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  | 5. |  | Dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia. Utrzymanie temperatury roboczej na poziomie -70°C nawet w przypadku całkowitej awarii jednego z kompresorów. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  | 6. |  | 6. Maksymalne wymiary zewnętrzne: a. szerokość 690mm b. głębokość 900mm c. wysokość 1900mm |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  | 7. |  | 7. Minimalne wymiary wewnętrzne: a. szerokość 490mm b. głębokość 600mm c. wysokość 1230mm |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  | 8. |  | Wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  | 9. |  | Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie (nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny). |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz (zamek wbudowany w uchwyt drzwi). |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Możliwość wymiany uszczelki drzwi zewnętrznych bez użycia narzędzi. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównywania ciśnienia (automatyczny i ręczny). |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt.) z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Izolacja termiczna – próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Konstrukcja bezfiltrowa – brak konieczności regularnej konserwacji filtra skraplacza. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Sterownik mikroprocesorowy z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel sterowania port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Panel sterowania z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Wyświetlane komunikaty tekstowe muszą być podawane w języku polskim lub angielskim. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: a. zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C oraz opóźnienia w zakresie od 0 do 15 minut) b. zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie) c. niedomknięcia drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 miniut) |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu w zakresie od 1 do 99 minut). |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy 2 haseł (hasło główne i zapasowe). |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15mm (nie mniej niż 3 porty). |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Urządzenie wyposażone w system CO2 backup. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | System awaryjnegopodtrzymania temperatury CO2 backup. System zasilany ciekłym CO2 pobieranym z butli syfonowej. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Stelaż metalowy na 20 pudełek kriogenicznych o wysokości 5 cm. – szt 12 |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Maksymalna waga urządzenia 230kg. |  |  | Podać |  |  | 230 kg. – 0 pkt. 229kg. i mniej – 5 pkt |  |
|  |  |  | Autoryzacja producenta do prowadzenia serwisu |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Certyfikat CE |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] |  | TAK, podać |  |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 2 |  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia |  | tak |  |  | - - - |  |  |  |
| 3 |  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia |  | tak |  |  | - - - |  |  |  |
| 4 |  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności |  | podać |  |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 5 |  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania |  | podać |  |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 6 |  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy |  | podać |  |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji [miesiące] | >= 48 |  | wymagane – 0 pkt, 49i więcej – 5 pkt. |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
| 3 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
| 4 | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
| 5 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
| 7 | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
| 8 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
| 9 | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
| 10 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
| 11 | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
| 2 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
| 3 | Szkolenie dla personelu medycznego (2 osoby) i technicznego ( 2 osoby) Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  | --- |