OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu dla Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  - (1szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: .....................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ultrasonograf | 1 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, z systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. | tak |  | --- |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | tak |  | --- |
|  | Głośność pracy aparatu poniżej 35 dB | tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 | tak, podać |  | --- |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | tak |  | --- |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | tak |  | --- |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5” Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | tak, podać |  | --- |
|  | Regulacja panelu sterowania góra-dół oraz lewo-prawo | tak |  | --- |
|  | Cyfrowa lub analogowa regulacja TGC, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | tak, podać |  | --- |
|  | Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę | tak |  | --- |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | tak, podać |  | --- |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 220 000 kanałów procesowych | tak, podać |  | --- |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz | tak, podać |  | największy zakres 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największego zakresu |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 | tak |  | --- |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 13 000 | tak, podać |  | --- |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB | tak |  | --- |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | tak |  | --- |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | tak |  | --- |
|  | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr miednica, macica) | tak |  | --- |
|  | Tryb B | tak |  | --- |
|  | Głębokość penetracji min. 2-36cm | tak, podać |  | --- |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | tak |  | --- |
|  | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB | tak |  | --- |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 5 | tak, podać |  | --- |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | tak, podać |  | --- |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps | tak, podać |  | --- |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | tak |  | --- |
|  | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 | tak, podać |  | --- |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | tak |  | --- |
|  | Obrazowanie harmoniczne | tak |  | --- |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | tak |  | --- |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | tak |  | --- |
|  | Tryb M | tak |  | --- |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | tak |  | --- |
|  | Doppler Kolorowy | tak |  | --- |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps | tak |  | --- |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz | tak, podać |  | --- |
|  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s | tak, podać |  | --- |
|  | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° | tak, podać |  | --- |
|  | Kierunkowy Doppler mocy | tak |  | --- |
|  | Doppler pulsacyjny | tak |  | --- |
|  | Dynamika systemu dla Dopplera pulsacyjnego w zakresie min. 30-40 dB | tak, podać |  | --- |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min. 22 kHz | tak, podać |  | --- |
|  | Prędkość w Dopplerze pulsacyjnym min. 8.8 m/s | tak, podać |  | --- |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze pulsacyjnym min 0,7-15 mm | tak, podać |  | --- |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | tak |  | --- |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | tak |  | --- |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | tak |  | --- |
|  | Podgrzewacz do żelu wbudowany fabrycznie w aparat | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | tak |  | --- |
|  | Funkcja obrazowania krzyżowego | tak |  | --- |
|  | Oprogramowanie do badań min: • brzusznych • kardiologicznych • ginekologicznych • mięśniowoszkieletowe • położnicze • pediatrycznych • małych narządów • transkranialne • urologicznych • naczyniowych | tak |  | --- |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: • pomiar odległości, • obwodu, • pola powierzchni, • objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej | tak |  | --- |
| GŁOWICE |  |  |  |  |
|  | Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii Single Cristal - Zakres częstotliwości pracy min. 2-5 MHz - Ilość elementów: min. 192 - Kąt skanowania: min. 58° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | tak, podać |  | --- |
|  | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Min. zakres częstotliwości pracy 4-12 MHz - ilość elementów: min. 192 - szerokość skanu: max 37 mm - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | tak, podać |  | --- |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych - zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz - ilość elementów: min. 128 - kąt skanowania: min. 148° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | tak, podać |  | --- |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych - zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz - ilość elementów: min. 64 - kąt skanowania: min. 90 ° | tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną objętościową do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych - zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz - ilość elementów: min. 192 - kąt skanowania: min. 150° | tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych - zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -ilość elementów: min. 192 - kąt skanowania: min. 70° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. | tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne w trybie 3D i 4D: min. 7 płaszczyzn | tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o 3D/4D | tak |  | --- |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, MPPS | tak |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

|  | Okres gwarancji [ilość miesięcy] | >= 36 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=2 dni |  | 2 dni – 0 pkt 1 dzień – 5 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – max. 5 dni oraz 7 dni w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 7 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis producenta w Polsce. | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość wszystkich przeglądów w okresie gwarancji |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych, zgodnie z wymogami producenta, koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku). | podać |  | jeden – 3 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony (po zakończeniu gwarancji) wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | tak |  |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego – 2 osoby i technicznego – 1 osoba. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny – 1 osoba | tak |  |
|  | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia: ultrasonograf | tak |  |