OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie 4+1 szt. pomp infuzyjnych strzykawkowych wraz ze stacją dokującą (dla 8 pomp) i stojakiem jezdnym na stację dokującą. (OIOM).

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Cena brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pompa strzykawkowa | 5 |  |  |
| Stacja dokująca (8 pomp) | 1 |  |  |
| Stojak jezdny na stację dokującą (dedykowany) | 1 |  |  |
| Stojak jezdny na pompę | 1 |  |  |
| Razem |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa (OIOM) |  |  |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku | TAK |  | --- |
|  | Pompa w pełni wyposażona do pracy na OIOM | TAK |  | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. – fabrycznie skalibrowane - minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. dwóch polskich producentów. | TAK |  | --- |
|  | Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek | TAK |  | --- |
|  | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-1500 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-2% | TAK |  | --- |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  | --- |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  | --- |
|  | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-1500 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999 | TAK |  | --- |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  | --- |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml ng, μg, mg, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. | TAK |  | --- |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie nazwy leku. Pojemność biblioteki wbudowanej minimum 40 leków z możliwością rozszerzenia do 2000 | TAK |  | --- |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie minimum od 150 do 950 mm Hg | TAK |  | --- |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. minimum 11 progów . | TAK |  | --- |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus | TAK |  | --- |
|  | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki 5 min do końca infuzji pusta strzykawka koniec infuzji okluzja nieprawidłowe mocowanie strzykawki czas do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  | --- |
|  | Minimalny czas pracy z akumulatora minimum 8 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  | --- |
|  | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h | TAK |  | --- |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: bez konieczności przykręcania automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej | TAK |  | --- |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 3,5” ; format 16:9 | TAK |  | --- |
|  | Wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: tryb pracy nazwa leku, prędkość infuzji, objętość do podania VTBI , łączna objętość podana, stan naładowania akumulatora, wartość limitu ciśnienia aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu , stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  | --- |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | --- |
|  | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi | TAK |  | --- |
|  | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania jakichkolwiek dodatkowych elementów . | TAK |  | --- |
|  | Klawiatura symboliczna | TAK |  | --- |
|  | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu | TAK |  | --- |
|  | Pompa posiada funkcję ręcznego oraz automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK |  | --- |
|  | Waga do 2,5 kg | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC ( niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK |  | --- |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  | --- |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia bezpośrednio w linii infuzyjnej. | podać |  | Tak – 6 pkt, Nie – 0 pkt. |
| Stacja dokująca |  |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania do 8 pomp (strzykawkowych i objętościowych) | TAK |  | --- |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | TAK |  | --- |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz (niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK |  | --- |
|  | Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej | TAK |  | --- |
|  | Możliwość wyjęcia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objętościowej. | podać |  | Tak – 2pkt, Nie-0pkt |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  | --- |
|  | Zaczep na korpusie do mocowania drenu | TAK |  | --- |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do przenoszenia | TAK |  | --- |
|  | Uchwyty do odwieszania czujnika kropli dla każdego gniazda mocowania pompy | TAK |  | --- |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP22; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  | --- |
| Stojak jezdny na stację dokującą |  |  |  |  |
|  | Stabilny stojak jezdny DEDYKOWANY do stacji dokującej | TAK |  | --- |
|  | Niski środek ciężkości | TAK |  | --- |
| Stojak jezdny na pompę |  |  |  |  |
|  | Stabilny stojak jezdny DEDYKOWANY do min. 2 pomp infuzyjnyc |  |  |  |
|  | Niski środek ciężkości |  |  |  |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 24 |  | najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez cały okres gwarancji podczas przeglądów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Nazwa/skład chemiczny środków dopuszczonych do czyszczenia aparatu przez producenta (jeśli dotyczy) | Wymienić |  | - - - |