Część 1:

Dzierżawa 2 szt. aparatów do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości z wyznaczeniem wartości MIC
 wraz z testami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawa aparatu do identyfikacji mikroorganizmów metodą MALDI-TOF
wraz z testami i materiałami zużywalnymi

| Lp. | ### Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wymagania dla podstawowego systemu identyfikacji drobnoustrojów |  |  |
| 1 | Dopuszczony do użycia w medycznych laboratoriach mikrobiologicznych w Polsce automatyczny system identyfikacji mikroorganizmów wykorzystujący technologię spektrometrii mas (MALDI – TOF) w oparciu o bazę danych z certyfikatem CE |  |
| Wymagania dla dodatkowego systemu identyfikacji drobnoustrojów oraz oznaczania ich lekowrażliwości |  |  |
| 2 | Dwa automatyczne analizatory, w pełni kompatybilne (wykorzystujące te same zestawy testowe/materiały zużywalne) mogące się w sytuacji awaryjnej wzajemnie zastępować, przeznaczone do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości metodą inną niż MALDI–TOF. Wymagane kompletne indywidualne panele testowe dedykowane do oznaczania lekowrażliwości: tlenowych bakterii Gram-dodatnich, tlenowych bakterii Gram-ujemnych. |  |
| 3 | Analizatory dające możliwość jednoczesnego przeprowadzania co najmniej 80 oznaczeń z możliwością rozpoczynania następnych badań bez przerywania pracy analizatora. |  |
| 4 | Zestaw antybiotyków: wymagane odrębne, niezależne panele testowe, z których każdy zawiera antybiotyki należące do co najmniej następujących grup terapeutycznych właściwych dla terapii celowanej: aminopenicyliny, aminopenicyliny z inhibitorami beta-laktamaz, ureidopenicyliny, cefalosporyny (2,3 i 4 –generacji), fluorochinolony (obligatoryjnie ciprofloksacyna, lewofloksacyna), aminoglikozydy, karbapenemy (obligatoryjnie imipenem i meropenem), oksazolidynony, makrolidy (obligatoryjnie erytromycyna), linkozamidy, glikopeptydy (obligatoryjnie wankomycyna i teikoplanina), tigecyklina , tetracyklina, trirmetoprim/sulfametoksazol. |  |
| 5 | Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki w sposób ilościowy poprzez wyznaczanie wartości MIC. Zakres prezentowanych wartości MIC pozwalający na przyporządkowanie do kategorii interpretacyjnych: wrażliwy, średniowrażliwy, oporny zgodnie z aktualnymi wytycznymi EUCAST |  |
| 6 | Przygotowane do pracy analizatory wraz z wymaganą przez producenta aparatów przestrzenią roboczą mieszczące się na powierzchni o wymiarach 210 × 80 cm |  |
| 7 | Wymagane dostarczenie przynajmniej jednego analizatora fabrycznie nowego, rok produkcji drugiego z aparatów nie wcześniejszy niż 2014 r. |  |
| 8 | System automatycznego napełniania naczyń reakcyjnych (kaset, kart, kuwet reakcyjnych) zawiesiną bakterii, z dopuszczeniem manualnego przygotowania zawiesiny roboczej. Jeśli do sporządzenia zawiesiny roboczej bakterii potrzebny jest densytometr, to wymagane jest dostarczenie dwóch urządzeń odpowiadających wymaganiom wykonawcy. |  |
| 9 | Automatyzacja procesu inkubacji, monitorowania przebiegu reakcji testowych, odczytu wyników |  |
| 10 | Kompatybilny z oprogramowaniem analizatorów system ekspercki umożliwiający sygnalizowanie występowania nietypowych wzorów oporności oraz niebezpiecznych fenotypów oporności (jak KPC, MBL, ESBL, MLS, metycylinooporność, HLAR), aktualizowany w oparciu o zalecenia EUCAST. |  |
| 11 | Bieżące aktualizacje oprogramowania analizatorów odnoszącego się do reguł i zakresów interpretacji wyników oznaczeń (np. zmiany wartości decyzyjnych MIC itp.). |  |
| 12 | Analizatory wyposażone w narzędzie do sprawowania kontroli jakości. |  |
| 13 | Podłączenie analizatorów do użytkowanego w okresie obowiązywania umowy Mikrobiologicznego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (MLSI) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego z zapewnieniem dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy analizatorami i MLSI i jednokierunkowej komunikacji pomiędzy aparatem do identyfikacji mikroorganizmów metodą MALDI-TOF i MLSI. Prezentacja w MLSI wyniku antybiogramu w kategoriach: wrażliwy, średnio wrażliwy, oporny wraz z podaniem wartości MIC. |  |
| 14 | Zabezpieczony dostęp do danych w zakresie wyników badań przechowywanych w systemie analizatorów. |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty