| Lp. | ### Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| Wykrywanie DNA wirusa BK |  |  |
| 1 | Zestaw umożliwia detekcję swoistego regionu DNA wirusa BK z materiału ludzkiego Zestaw posiada walidację Producenta na następujące materiały ludzkie: osocze, mocz |  |
| 2 | Detekcja/amplifikacja w technologii Real-time PCR – wyłącznie metoda ilościową |  |
| 3 | Oferowany zestaw posiada walidację Producenta na aparat LightCycler 2.0 (Roche) |  |
| 4 | Zestaw zawiera startery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji |  |
| 5 | Wymagane gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu. Liczba standardów nie mniejsza niż cztery |  |
| 6 | Zakres dla standardów pomiarów ilościowych wynosi przynajmniej od 2.5 x10^2(3) do 2.0 x10^6(7) kopii/ml |  |
| 7 | Wyniki stężeń dla badanej próbki wyrażane w kopiach/mL |  |
| 8 | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji dla każdej próbki badanej i kontroli (kontrola ekstrakcji i inhibicji) |  |
| 9 | Zestaw zawiera gotową do użycia zewnętrzną kontrolę ujemną lub kontrolę ujemną stanowi woda do PCR wg zaleceń Producenta |  |
| 10 | Zestaw zawiera odczynniki umożliwiające wykonanie nie więcej niż 100 oznaczeń łącznie z kontrolami |  |
| 11 | Wymagane odczynniki do generowania koloru kompensacji. Zestaw do kompensacji należy wyszczególnić w ofercie |  |
| 12 | Przygotowanie mieszaniny reakcyjnej (mix roboczy) dla dowolnej liczby próbek badanych |  |
| 13 | Metodyka (instrukcja) do oferowanego zestawu odczynników, w wersji polskiej i anglojęzycznej, obejmuje szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym m. in.: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną, zakres liniowości |  |
| 14 | Do każdej dostawy dołączona będzie metodyka (instrukcja) do oferowanego zestawu odczynników, np. na płycie CD |  |
| 15 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury |  |
| 16 | Przy każdej dostawie do zamawianego zestawu będzie dołączony certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii (LOT-u) testu lub istnieje możliwość wydruku Certyfikatu ze strony internetowej wykonawcy, do której Zamawiający będzie posiadał bezpłatny dostęp. Adres strony internetowej należy podać przed zawarciem umowy. |  |
| 17 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 18 | Zestaw posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE”. |  |

#### Uwaga!

#### * Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.