Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 2

Wymagania graniczne dotyczące: Dostawa odczynników (wraz z reagentami, kalibratorami, kontrolami materiałami zużywalnymi) do oznaczania leków, narkotyków, substancji psychoaktywnych i etanolu metodą enzymatyczną EMIT, wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

Wymagania graniczne dla dwóch analizatorów:

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Dwa takie same analizatory (analizator z back-upem) pracujące w oparciu o odczynniki do oznaczeń metodą EMIT, kalibratory oraz materiały zużywalne. Rok produkcji aparatów nie wcześniejszy niż 2020. Analizatory z aktualnym przeglądem technicznym, sprawne i gotowe do wykonywania oznaczeń wymienionych w załączniku 1a do SWZ (część 2). |
| 2. | Pomiar metodą immunoenzymatyczną (EMIT) |
| 3. | Analizatory, odczynniki oraz kalibratory pochodzące od jednego producenta |
| 4. | Analizatory pracujący w systemie Random Access |
| 5. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatorów |
| 6. | Możliwość wykonywania oznaczeń w moczu, surowicy i osoczu |
| 7. | Aparaty posiadają opcję STAT (badania w trybie CITO) |
| 8. | Automatyczna detekcja objętości odczynników na pokładzie aparatów |
| 9. | Detekcja objętości materiału badanego |
| 10. | Wydajność analizatorów powyżej 100 testów/godzinę |
| 11. | Czas trwania oznaczenia - nie dłuższy niż 20 min |
| 12. | Możliwość doładowywania odczynników i probówek w czasie pracy analizatorów |
| 13. | Rotor z kuwetami wielorazowego użytku ze stacją mycia kuwet w analizatorach, z możliwością wykluczenia zużytej kuwety bez konieczności wymiany rotora |
| 14. | Parametry mierzone w moczu: 6-AM, Glukuronid etylu, Amfetamina, Barbiturany, Benzodiazepiny, Ecstasy, Kokaina, LSD, Metadon, EDDP, Fentanyl, Ketamina, Metakwalon, Opiaty, Oksykodon, THC, Tramal, Syntetyczne kanabinoidy-1 (UR-144/JWH-018), Syntetyczne kanabinoidy-3 (AB-Pinaca), Kreatynina (do kontroli moczu) |
| 15. | Parametry mierzone we krwi (surowicy lub osoczu): Acetaminofen, Alkohol etylowy, Barbiturany, Benzodiazepiny, Gabapentyna, Karbamazepina, Kofeina, Kwas Mykofenolowy, Kwas Walproinowy, Lamotrigina, Levetiracetam, Metotreksat, Salicylany, Topiramat, Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, Wankomycyna |
| 16. | Możliwość wyboru rodzaju kalkulacji krzywej kalibracyjnej |
| 17. | Więcej niż 20 pozycji odczynnikowych w analizatorach |
| 18. | Minimum 50 pozycji na materiał badany w analizatorach |
| 19. | Możliwość pracy z probówek lub tzw. „sample cups” |
| 20 | Zużycie wody dla analizatora max. 3 l/h |
| 21. | Możliwość współpracy analizatorów z siecią informatyczną Zamawiającego |
| 22. | Możliwość zmiany miejsca użytkowania analizatorów |
| 23. | Automatyczna archiwizacja wyników |
| 24. | Wbudowany system kontroli jakości: reguły Westgarda, wykres Levey-Jennings’a. |
| 25. | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem (RS 232 C) |
| 26. | Wyposażenie analizatorów w czytniki kodów paskowych |
| 27. | Wyposażenie analizatorów w drukarki laserowe |
| 28. | Wyposażenie w wytrząsarkę typu vorteks z akcesoriami do mieszania prób w probówkach do pracy krótkotrwałej (funkcja dotykowa) i w trybie ciągłym |
| 29. | Przeglądy, konserwacja i naprawy analizatorów po stronie Wykonawcy (w cenie oferty) |
| 30. | W razie awarii aparatury przyjazd serwisu Wykonawcy do 24 godzin od zgłoszenia |
| 31. | Analizatory zostaną podpięte do systemu informatycznego funkcjonującego w Pracowni Toksykologii w Zakładzie Diagnostyki - system Centrum firmy Marcel Sp. z o. o. |

Wymagania graniczne w zakresie informatycznym oferowanego w ramach dzierżawy sprzętu:

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. |
| 8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. |

Wymagania graniczne dla odczynników:

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Do testów dołączone informacje dotyczące specyficzności reagentów oraz lista substancji przebadanych pod kątem reakcji krzyżowych |
| 2. | Data ważności odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.