Dotyczy: części 4

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | 7 analizatorów parametrów krytycznych: - parametry oznaczane pH, pCO2, pO2, Hb, COHb, glukoza, mleczany, bilirubina, potas, sód, wapń, chlorki, kreatynina |  |
|  | Analizatory fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 |  |
|  | Analizatory badań pilnych, gotowe do pracy 24h/dobę, |  |
|  | Analizatory pracujące w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w oddzielnych butelkach. |  |
|  | Wszystkie odczynniki wymieniane niezależnie od siebie |  |
|  | Automatyczna kalibracja wszystkich parametrów |  |
|  | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
|  | Analizatory posiadające czytnik kodów kreskowych |  |
|  | Komunikacja (oprogramowanie) w języku polskim. |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |
|  | Dwukierunkowe połączenie analizatorów z LIS Zakładu Diagnostyki SU (przyjmowanie zleceń, wysyłanie wyników badań) |  |
|  | Materiały kontrolne przynajmniej na trzech poziomach |  |
|  | Możliwość oznaczenia osmolarności badanej próbki |  |
|  | Łączny dobowy czas kalibracji oraz wszystkich automatycznych procedur konserwacyjnych poniżej 1 godziny |  |
|  | Elektrody (sensory pomiarowe) wymienialne każda osobno, niezależnie od siebie |  |
|  | Uzyskanie wyniku (wszystkich parametrów) z objętości próbki nie większej niż 150 µl. Możliwość wykonania oznaczenia w trybie mikropróbki |  |
|  | Możliwość przerwania kalibracji w każdym momencie, w celu wykonania badania cito. Przerwanie kalibracji nie może skutkować utratą części wyników dla pacjenta |  |
|  | Automatyczna kontrola z płynów kontrolnych niezależnych od kalibratorów, materiały kontrolne na pokładzie analizatora z możliwością zaprogramowania dowolnego cyklu kontroli jakości na min. 7 dni |  |
|  | Automatyczny program kontroli jakości |  |
|  | Podanie próbki do aparatu bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez dodatkowych adapterów |  |
|  | Możliwość oznaczania parametrów wymienionych w pkt. 1 z krwi pełnej lub z innego materiału (np. materiał z drenu, materiał z jamy otrzewnej) |  |
|  | Czas analizy wszystkich parametrów łącznie z wydrukiem do 3 min |  |
|  | Kontrola wykonywana codziennie minimum na jednym poziomie |  |
|  | Wykonawca udziela gwarancji na analizator i jego podzespoły (w tym elektrody) przez cały czas trwania umowy |  |
|  | Przegląd techniczny analizatorów 1 raz do roku oraz sprawdzenie techniczne analizatorów po 6 miesiącach od przeglądu (zgodnie z wymaganiami producenta analizatorów). Koszty z tym związane ponosi Wykonawca wraz materiałami potrzebnymi do przeglądu |  |
|  | Oprogramowanie serwerowe (np. nadzór nad aparatami, integracja z LIS) zostanie zainstalowane na maszynie wirtualnej dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni mechanizmy umożliwiające odzysk systemu w przypadku awarii z kopii migawkowych maszyn wirtualnych bez utraty integralności danych. |  |
|  | Wykonawca zapewni możliwość zdalnego dostępu do oprogramowania serwerowego dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego |  |
|  | Dostarczane licencje na oprogramowanie nie mogą być ograniczone czasowo |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.