Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 8

Dostawa przeciwciał, wszystkich odczynników przeznaczonych do badań immunohistochemicznych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą otwartego systemu do barwień składającego się z jednego analizatora.

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa przeciwciał, wszystkich odczynników przeznaczonych do badań immunohistochemicznych oraz materiałów zużywalnych do wykonania minimum 35400 oznaczeń w ciągu 2 lat.

- dzierżawa otwartego systemu do barwień składającego się z jednego aparatu do wykonania w/w badań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis warunków granicznych:

Wykonawca dostarczy system do diagnostyki immunohistochemicznej obejmujący jeden aparat z osprzętem i oprogramowaniem (komputerem, drukarką, drukarką kodów paskowych, skanerem kodów i systemem awaryjnego zasilania, które stanowią integralną, dedykowaną do urządzenia część systemu) moduły fabrycznie nowe nie starsze niż 2014 wraz z przeciwciałami (zgodnie z arkuszem cenowym - załącznik nr 1a do specyfikacji), kompletem systemów detekcyjnych, buforów oraz pozostałych odczynników i materiałów eksploatacyjnych.

Ilość wszystkich reagentów oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki immunohistochemicznej powinna umożliwić wykonanie 35400 barwień immunohistochemicznych w ciągu 2 lat.

Wykonawca dostarczy immunoreagenty /przeciwciała/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków parafinowych – zgodnie z arkuszem cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji), liczba opakowań zostanie uzależniona od liczby poszczególnych badań immunohistochemicznych (wg w/w arkusza cenowego) . Przeciwciała z arkusza cenowego, które wykonawca posiada w formie gotowej do użycia powinny być dostarczone w takiej postaci. Przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach na minimum 50 oznaczeń muszą być kompatybilne z systemem detekcji i dostarczone w opakowaniach zaopatrzonych kodami rozpoznawalnymi przez oprogramowanie automatu do barwień. Preferowane przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach.

W przypadku przeciwciał stężonych Wykonawca dostarczy odpowiednie butelki, zaopatrzone w kody rozpoznawalne przez oprogramowanie automatu do barwień.

Przeciwciała i odczynniki do badań immunohistochemicznych muszą być przeznaczone do badań diagnostycznych (IVD).

Wykonawca dostarczy wraz z przeciwciałami wszystkie dodatkowe reagenty (bufory, systemy detekcyjne, inne odczynniki) i materiały zużywalne  niezbędne do wykonania barwień, kompatybilne z przeciwciałami oraz dzierżawionym aparatem.

Bufor do odkrywania High pH

Bufor do przemywania

Bufor do czyszczenia

Bufor do odkrywania Low pH

Wzmocnienie sygnału systemu wizualizacyjnego mysi

Wzmocnienie sygnału systemu wizualizacyjnego króliczy

Hematoksylina

Odczynnik czyszczący

Części zużywalne

Naklejki i taśma do naklejek

Szkielka silanizowane i naladowane

Rozcieńczalnik do przeciwciał

Puste butelki do przeciwcial stezonych

Zestawy muszą pracować na tkance parafinowej, materiałach cytologicznych i materiałach mrożonych.

Odczynniki i szkiełka mają być znakowane barkodami.

System (analizator) musi oferować następujące możliwości:

- przepustowość: co najmniej 150 preparatów w ciągu doby (możliwość zaprogramowania „na noc”), co najmniej 50 przeciwciał pierwotnych w jednym cyklu pracy aparatu

- możliwość wykonania badania metodą hybrydyzacji in situ (w ciągu 4 godzin)

- możliwość pracy w systemie otwartym zarówno dla przeciwciał oraz sond do hybrydyzacji in situ (możliwość zastosowania przeciwciał pierwotnych oraz sond do hybrydyzacji in situ innych producentów)

- możliwość samego odparafinowania i  odkrywania antygenów w aparacie

- możliwość skanowania szkiełek i odczynników zarówno w aparacie jak i poza nim

- System zostanie podłączony do systemu informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Patomorfologii Zamawiającego, w sposób umożliwiający min. identyfikację próbki na każdym etapie procesu, w tym podczas obsługi na dostarczanym aparacie jak i po jej zakończeniu.

- Dwustronna komunikacja z systemem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego „PatARCH firmy MedLAN”. Podłączenie winno nastąpić w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Szpital. Wszelkie koszty związane z integracją z systemem ponosi Wykonawca.

- możliwość segregacji odpadów płynnych na szkodliwe zawierające DAB i nieszkodliwe

- oprogramowanie w języku polskim

- możliwość tworzenia własnych protokołów barwienia przez użytkownika

- merytoryczną pomoc w opracowaniu modyfikacji protokołu w przypadku, gdy dostarczone przeciwciało nie pozwala na uzyskanie oczekiwanego rezultatu

- w cenie oferty, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy systemu do barwień IHC i ISH, aktualizowanie oprogramowania komputerowego

- pełny cykl przygotowania pojedynczego preparatu od etapu skrawka z kostki parafinowej do uzyskania preparatu końcowego z trwałym i gotowym oznaczeniem immunohistochemicznym (tj. odparafinowanie, odmaskowanie antygenu, wywoływanie reakcji barwnej, podbarwienie hematoksyliną) w czasie nie dłuższym niż 5 godzin

- po uruchomienia aparatu wykonywany jest test walidacyjny obejmujący 5 preparatów (Ki67, CK7, PanCK, CD45, CK7) na koszt Wykonawcy

- Dostawa aparatu do NSSU (Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków, ul. Jakubowskiego 2).

- W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy systemu wraz z częściami zamiennymi są zapewniane przez serwis i na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny. Przy awarii trwającej dłużej niż 48 godzin Wykonawca dostarczy zastępczy lub nowy aparat.

- Wykonawca zapewnia (w cenie oferty) szkolenie i instruktaż personelu w zakresie obsługi aparatu. Szkolenie z immunohistochemii zostanie przeprowadzone w przedziałach czasowych poprzedzielanych okresem przeznaczonym na własną praktykę przyswojonej na szkoleniu wiedzy. W szkoleniu zostanie uwzględniona nauka warsztatu walidacyjnego na przeciwciałach stężonych i szkiełkach kontrolnych dostarczonych przez osobę szkolącą. Pomoc merytoryczna ze strony wykonawcy w trakcie trwania przechodzenia laboratorium na automatyzacje badań diagnostycznych min. 7 dni szkoleniowych do uzyskania pewności nabycia umiejętności sprawnej i właściwej obsługi aparatu przez szkolonych pracowników.

- Wykonawca (w cenie oferty) zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy.

Ponadto, Zamawiający wymaga:

- Butelki na przeciwciała stężone i innych producentów 30 szt.

- Termin ważności odczynników (od dnia dostawy) - 6 miesięcy odczynników gotowych do użycia, 12 miesięcy – przeciwciał stężonych

- w przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu lub zmiany jego klonu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć produkt równoważny – zamiennik

- możliwość zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu w przypadku zmiany potrzeb Zakładu

- Wykonawca zapewni dostawę odczynników do przeprowadzenia 1200 oznaczeń (w cenie oferty) jako zestaw startowy, tzn. wszystkie odczynniki i akcesoria potrzebne do ich wykonania bez pierwotnych przeciwciał