Wymagania graniczne

Multipleksowe pomiary ilościowe stężenia specyficznych IgE dla molekularnych składników alergenów orz pełnych ekstraktów alergenowych oraz całkowitego stężenia IgE

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test molekularny umożliwiający oznaczenie co najmniej 290 komponent (ekstrakty i molekuły) + IgE całkowite. |  |
| 2 | Zestaw posiada certyfikat CE IVD. |  |
| 3 | Test posiadający bloker determinant węglowodanowych reagujących krzyżowo CCD. |  |
| 4 | Możliwość wykonania testu dla jednego pacjenta. |  |
| 5 | Wyniki podane w jednostkach kU/l. |  |
| 6 | Wymagana ilość surowicy 100 ul |  |
| 7 | Czas wykonania testu nie przekracza 4 h. |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
| 9 | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymaganych parametrów/ Wymagania graniczne

Specyfikacja dotycząca sprzętu do jednoczesnego oznaczenia całkowitego IgE oraz IgE swoistych dla pojedynczych komponentów/molekuł alergenowyh

| Lp. | ### Opis wymaganych parametrów/ Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czytnik dla jednoczesnego oznaczania całkowitego IgE oraz IgE swoistych dla pojedynczych komponentów/molekuł alergenowych (gatunkowo swoistych wziewnych, pokarmowych) oraz ekstraktów alergenowych – fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub nowszy. |  |
| 2 | Czytnik umożliwiający wykonanie pojedynczego badania u 1 pacjenta. |  |
| 3 | Czytnik wyposażony dodatkowo w: a) statyw na katridże, b) kołyskę laboratoryjną o wymiarach min. 28x15x33 cm (szer. x głęb. x wys.), kąt nachylenia 8°, wymagana prędkość – 8 rprn, c) komorę do inkubacji o wymiarach min. 35x25x2 cm (szer. x głęb. x wys.) d) program do odczytu i analizy wyników badań. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.