WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunologiczny typu „Benchtop” przeznaczony do wykonywania oznaczeń metodą immunofluorymetryczną z komputerem, monitorem, UPS oraz czytnikiem kodów kreskowych. |  |
| 2 | Możliwość analizowania minimum 42 próbek jednocześnie |  |
| 3 | Możliwość ilościowej diagnostyki autoprzeciwciał, w tym przeciwciał przeciwjądrowych tj. fibrylaryna, PM-Scl, PCNA oraz ANCA w klasie IgG |  |
| 4 | Możliwość oznaczania transglutaminaz oraz deamidowanych gliadyn w klasach IgA i IgG, oraz kardiolipin i B-2 glikoprotein w klasach IgA, IgG, IgM |  |
| 5 | Możliwość wykoania testu screeningowego dla chorób tkanki łącznej wykrywającego równocześnie p/ciała ( RNP70, A, C), SS-A/Ro (60 kDa, 52 kDa), SS-B/La, Centromer B, Scl-70, Jo-1, fibrylaryna, RNA Pol III, Rib-P, PM-Scl, PCNA, Mi-2, Sm i natywne oczyszczone DNA) |  |
| 6 | Możlwość jednoczesnego wykonania oznaczenia w 3 klasach (IgG, IgA, IgM), w ramach jednego przebiegu aparatu z jednej próbki pacjenta |  |
| 7 | "Zakres wykonywanych oznaczeń: - oznaczanie swoistych IgE (dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych) od 0kU/l - oznaczanie całkowitej IgE u małych dzieci i noworodków - oznaczanie całkowitej IgE u dorosłych do co najmniej 4000 kU/l - oznaczanie białka eozynofilowego ECP w monitorowaniu leczenia astmy do 200ug/l - oznaczanie Tryptazy w monitorowaniu szoku anafilaktycznego do 200 ug/j bez konieczności rozcieńczania - oznaczanie specyficznych IgG (dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych) - test przesiewowy różnicujący atopię od nieatopii" |  |
| 8 | Ilościowy pomiar niskich stężeń specyficznych IgE w zakresie 0 - 0,35 kU/l |  |
| 9 | Możliwość wykonania kontroli prarametrów w klasie IgE na poziomie M i H |  |
| 10 | Możliwość jednoczesnego wykonywania min. 3 różnych metod z 1 próbki surowicy krwi |  |
| 11 | Możliwość wykonania kontroli prarametrów w klasie IgG oraz IgA |  |
| 12 | Przechowywanie krzywej standardowej w pamięci aparatu min. 1 miesiąc |  |
| 13 | Krzywa standardowa min. 6 punktowa dla specyficznego IgE |  |
| 14 | Krzywa standardowa dla każdej z klas p/ciał IgG,IgA,IgM min. 6 punktowa |  |
| 15 | Bieżące monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań |  |
| 16 | Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania badania nie większa niż 90 µl |  |
| 17 | Możliwość programowania stałych profili autoimmunologicznych i alergologicznych |  |
| 18 | Możliwość pracy aparatu w trybie „stand alone” (samodzielnym) jak również podłączony do systemu LIS (Marcel) |  |
| 19 | Szkolenie personelu laboratorium (min. 6 osób), szkolenie w zakresie podstawowej obsługi aparatu plus szkolenie z zakresu okresowej konserwacji aparatu |  |
| 20 | Instrukcja w języku polskim |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej odnośnie sprzętu      i odczynników.

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorem a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 3 | Dostarczony analizator musi być podłączony do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatora wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |

- Uwaga:

- **Niespełnienie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.