1. Wymagania graniczne dla kompletnego zestawu odczynników do diagnostyki leukemii (wykrywania 30 genów fuzyjnych) metodą real time PCR

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw przeznaczony do jakościowego wykrywania minimum 30 genów fuzyjnych (powstałych w wyniku translokacji chromosomów) związanych z przewlekłą i ostrą białaczką metodą real time PCR |  |
| 2 | Reakcja multipleksowa przeprowadzana w maksymalnie 8 probówkach na pacjenta |  |
| 3 | W skład zestawu wchodzi kontrola pozytywna i negatywna |  |
| 4 | W każdej próbce wykrywany gen kontroli wewnętrznej (GUSB) |  |
| 5 | Wszystkie reagenty (wraz z polimerazą) dostarczone w zestawie |  |
| 6 | Materiał do badań: szpik kostny i krew pełna |  |
| 7 | Zestaw zawiera reagenty na minimum 20 reakcji |  |
| 8 | Czułość nie mniejsza niż 100 kopii/reakcję |  |
| 9 | Test posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wymagania graniczne (techniczne) dla termocyklera kompatybilnego do zestawu odczynników do diagnostyki leukemii (wykrywania 30 genów fuzyjnych) metodą real time PCR wraz z oprogramowaniem

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instrument do amplifikacji kwasów nukleinowych z detekcją w czasie rzeczywistym |  |
| 2 | Blok grzejny o pojemności minimum 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych mikropłytkach, paskach próbówek lub probówkach 0,2 ml. |  |
| 3 | Instrument współpracujący z systemami używanymi do pomiaru amplifikacji DNA: barwnikami interkalującymi, sondami hydrolizującymi, sondami FRET, TaqMan i Molecular Beacons |  |
| 4 | Zakres objętości próbki 5- 100ul |  |
| 5 | Instrument wyposażony w 5 kanałów detekcji: F1: FAM, SYBR Green; F2: VIC, HEX, TET, YOE, Cy3; F3:ROX, TEXAS-RAD; F4:CY5, Quasar-670; F5:Cy5.5, Quasar-705 |  |
| 6 | Zakres dynamiczny od 1 do 10 000 000 000 kopii |  |
| 7 | Szybkość grzania i chłodzenia do 4°C/sek |  |
| 8 | Gwarancja minimum 24 miesięcy |  |
| 9 | Zakres temperatury bloku: 4-105°C |  |
| 10 | Zakres gradientu temperatury: 1-36°C |  |
| 11 | Sterowanie instrumentem za pomocą komputera |  |
| 12 | Dokładność kontroli temperatury: ≥±0,1°C; wahania temperatury ≤±0,1°C; jednorodność temperatury: ≤±0,3°C |  |
| 13 | Wymiary instrumentu nie większe niż: 41 x 38,6 x 35,2cm |  |
| 14 | Waga instrumentu nie większa niż 28 kg |  |
| 15 | Instrument posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.