Opis wymagań granicznych

| Lp. | ### Wymagane parametry | ### Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać ### TAK lub NIE)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| poz. 1 Zestawy CE IVD do ilościowego oznaczania RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV RNA) w materiale ludzkim |  |  |  |
| 1 | Oferta uwzględnia zestaw wszystkich odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych do zastosowania wraz z oferowanym testem diagnostycznym – bezwzględny wymóg walidacji |  |  |
| 2 | Wymaganym materiałem wyjściowym do izolacji RNA jest krew obwodowa z EDTA |  |  |
| 3 | Reakcja amplifikacji/detekcji typu one step w technologii Real-time PCR metodą ilościową |  |  |
| 4 | Testy zawierają kompletny i bezpośrednio gotowy do użycia zestaw odczynników koniecznych do amplifikacji/detekcji HCV RNA z użyciem specyficznych dla HCV RNA starterów i sond detekcyjnych |  |  |
| 5 | Równoważna ocena ilościowa HCV RNA wszystkich genotypów wirusa (od 1 do 6) |  |  |
| 6 | Wyniki stężeń HCV RNA generowane automatycznie w jednostkach międzynarodowych [IU/w przeliczeniu na ml próbki badanej] – standaryzacja wobec Standardu WHO. Brak konieczności jakiegokolwiek wyliczania wartości stężeń przez Użytkownika |  |  |
| 7 | Wymagane zastosowanie starterów, które definiują sekwencję w obrębie wysoce konserwatywnego, nieulegającego translacji regionu 5’ genomu HCV |  |  |
| 8 | Wymagane dwie kontrole zewnętrzne dodatnie o znanym stężeniu lub zakresie stężeń oraz kontrola ujemna |  |  |
| 9 | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji RNA |  |  |
| 10 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy konieczne do uzyskania krzywej standardowej |  |  |
| 11 | Granica wykrywalności testu (LOD; limit detekcji) nie większa niż 15 IU/ml ze wskaźnikiem dodatniości > 95% |  |  |
| 12 | Powtarzalność 100%, brak koamplifikacji z innymi wirusami |  |  |
| 13 | Możliwość wykorzystania odczynników w serii, jednak dla nie większej liczby niż 10-15 próbek jednorazowo |  |  |
| 14 | Zapewniona enzymatyczna ochrona przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |  |
| 15 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności poszczególnych genotypów, swoistość, czułość analityczną, powtarzalność |  |  |
| 16 | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |  |
| 17 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |  |
| 18 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |  |
| 19 | Okres ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| poz. 2 Zestawy CE IVD do ilościowego oznaczania DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV DNA) w materiale ludzkim |  |  |  |
| 1 | Oferta uwzględnia zestaw wszystkich odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych do zastosowania wraz z oferowanym testem diagnostycznym – bezwzględny wymóg walidacji |  |  |
| 2 | Wymaganym materiałem wyjściowym do izolacji DNA jest krew obwodowa z EDTA |  |  |
| 3 | Reakcja amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR |  |  |
| 4 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników oraz materiałów zużywalnych koniecznych do amplifikacji/detekcji HBV DNA z użyciem specyficznych dla HBV DNA starterów i sond detekcyjnych |  |  |
| 5 | Równoważna ocena ilościowa wszystkich genotypów wirusa HBV |  |  |
| 6 | Wyniki stężeń HBV DNA generowane automatycznie w jednostkach międzynarodowych [IU w przeliczeniu na ml próbki badanej] – standaryzacja wobec Standardu WHO. Brak konieczności jakiegokolwiek wyliczania wartości stężeń przez Użytkownika |  |  |
| 7 | Wymagane dwie kontrole zewnętrzne dodatnie o znanym stężeniu lub zakresie stężeń oraz kontrola ujemna |  |  |
| 8 | Kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji kwasu nukleinowego |  |  |
| 9 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) w liczbie nie mniejszej niż cztery o znanym stężeniu |  |  |
| 10 | Granica wykrywalności testu (LOD; limit detekcji) nie większa niż 20 IU/ml ze wskaźnikiem dodatniości > 95% |  |  |
| 11 | Powtarzalność 100%, brak koamplifikacji z innymi wirusami |  |  |
| 12 | Możliwość wykorzystania odczynników w serii, jednak dla nie większej liczby niż 10-15 próbek jednorazowo |  |  |
| 13 | Zapewnienie enzymatycznej ochrony przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |  |
| 14 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności poszczególnych genotypów, swoistość, czułość analityczną, powtarzalność |  |  |
| 15 | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |  |
| 16 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |  |
| 17 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |  |
| 18 | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| poz. 3 Zestawy CE IVD do ilościowego oznaczania RNA ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV-1 RNA) w ludzkim osoczu |  |  |  |
| 1 | Oferta uwzględnia zestaw wszystkich odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych do zastosowania wraz z oferowanym testem diagnostycznym – bezwzględny wymóg walidacji |  |  |
| 2 | Wymaganym materiałem wyjściowym do izolacji RNA jest krew obwodowa z EDTA |  |  |
| 3 | Reakcja amplifikacji/detekcji typu one step w technologii Real-time PCR |  |  |
| 4 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników gotowych do użycia oraz materiałów zużywalnych koniecznych do amplifikacji/detekcji HIV-1 RNA z użyciem specyficznych dla HIV-1 RNA starterów i sond detekcyjnych |  |  |
| 5 | Wyniki stężeń HIV RNA generowane automatycznie w kopiach lub jednostkach międzynarodowych [IU/ml] – standaryzacja wobec Standardu |  |  |
| 6 | Dwie kontrole zewnętrzne dodatnie o znanym stężeniu lub zakresie stężeń oraz kontrola ujemna |  |  |
| 7 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) w liczbie nie mniejszej niż cztery o znanym stężeniu |  |  |
| 8 | Granica wykrywalności testu (LOD; limit detekcji) nie większy niż 20 kopii/ml lub niższa ze wskaźnikiem dodatniości > 95% |  |  |
| 9 | Wykrywane genotypy: podtypy A-H grupy M, grupa O HIV-1 |  |  |
| 10 | Możliwość wykorzystania odczynników w serii, jednak dla nie większej liczby niż 10-15 próbek jednorazowo |  |  |
| 11 | Zapewnienie enzymatycznej ochrony przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |  |
| 12 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności poszczególnych genotypów, swoistość, czułość analityczną, powtarzalność |  |  |
| 13 | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |  |
| 14 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |  |
| 15 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |  |
| 16 | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| poz. 4 Zestawy CE IVD ilościowego oznaczania DNA Cytomegalowirusa (CMV DNA) w materiale ludzkim |  |  |  |
| 1 | ### Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA CMV. Test posiada walidacje z próbkami osocza ludzkiego (krew z EDTA) |  |  |
| 2 | ### Bezwzględny wymóg walidacji testu z Pierwszym Międzynarodowym Standardem WHO (NIBSC 09/162). Informacja o przeprowadzonej walidacji podana przez Producenta zestawu np. w instrukcji do testu lub potwierdzona przez producenta w odrębnym dokumencie |  |  |
| 3 | ### Oferta uwzględnia zestaw wszystkich odczynników oraz materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia izolacji DNA CMV |  |  |
| 4 | ### Zestaw zawiera startery i sondy detekcyjne oraz inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/detekcji |  |  |
| 5 | ### Obecne standardy zewnętrzne w liczbie nie mniejszej niż 4 lub wewnętrzny standard ilościowy |  |  |
| 6 | ### Wyniki stężeń CMV DNA generowane automatycznie, wyrażane w International Unit (IU) w przeliczeniu na ml próbki zgodnie z walidacją Producenta z Pierwszym Międzynarodowym Standardem WHO (NIBSC 09/162) |  |  |
| 7 | ### W instrukcji podany współczynnik konwersji umożliwiający przeliczenie IU/ml na kopie DNA CMV (lub odwrotnie) |  |  |
| 8 | ### Zestaw zawiera wewnętrzną kontrolę (Internal Control), która umożliwi kontrolę ekstrakcji oraz inhibicji w próbce badanej |  |  |
| 9 | Możliwość wykorzystania odczynników w serii, jednak dla nie większej liczby niż 10-15 próbek jednorazowo |  |  |
| 10 | Dolny zakres liniowości testu nie wyższy niż 150-200 IU/ml |  |  |
| 11 | ### Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |  |  |
| 12 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |  |
| 13 | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| 14 | ### Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |  |
| 15 | ### Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez Wykonawcę |  |  |
| poz. 5 Zestawy CE IVD do jakościowego oznaczania RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV RNA) w materiale ludzkim |  |  |  |
| 1 | Oferta uwzględnia zestaw odczynników i materiałów zużywalnych koniecznych do manualnej ekstrakcji wirusowych kwasów nukleinowych do zastosowania wraz z oferowanym testem diagnostycznym |  |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji i detekcji w technologii Real-time PCR lub inną metodą |  |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników do amplifikacji i detekcji HCV RNA z użyciem specyficznych dla HCV starterów i sond detekcyjnych |  |  |
| 4 | Minimum dwie kontrole zewnętrzne, tj. dodatnia i ujemna |  |  |
| 5 | Kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji RNA |  |  |
| 6 | Równoważna ocena jakościowa HCV RNA dla wszystkich genotypów wirusa (od 1 do 6) |  |  |
| 7 | Limit detekcji (LOD) pomiaru nie wyższy niż 15-20 IU/ml,. Wartość LOD udokumentowana przez Producenta |  |  |
| 8 | Oferta uwzględnia wszystkie niezbędne do wykonania oznaczenia materiały zużywalne |  |  |
| 9 | Konieczność wykonania oznaczenia HCV RNA w próbce ludzkiego osocza (krew z EDTA) |  |  |
| 10 | Powtarzalność 100%, brak koamplifikacji wirusa HBV, HAV, CMV, HIV-1, EBV, HTLV, wirusa grypy, wirusa opryszczki |  |  |
| 11 | Możliwość wykorzystania odczynników w serii, jednak dla nie większej liczby niż 10-15 próbek jednorazowo |  |  |
| 12 | Zapewniona enzymatyczna ochrona przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |  |
| 13 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |  |
| 14 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności poszczególnych genotypów, swoistość, czułość analityczną, powtarzalność |  |  |
| 15 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu z możliwością weryfikacji warunków transportu w załączonym do testu manualu |  |  |
| 16 | Data ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy |  |  |
| poz. 6 Zestawy CE IVD do automatycznej ekstrakcji DNA&RNA kompatybilnych z oferowanym ekstraktorem |  |  |  |
| 1 | Zestawy posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |  |
| 2 | Data ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy |  |  |
| Poz. 7 Materiały zużywalne dedykowane do posiadanych urządzeń tj. ekstraktora NA Cobas AmpliPrep oraz aparatu Real time PCR Cobas TaqMan 96 |  |  |  |
| 1 | Oferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |  |  |
| 2 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne wyszczególnić w ofercie (w arkuszu szczegółowym) |  |  |

#### *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.