Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgG anty – Schistosoma mansoni (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy oraz osoczu.

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu. Wymagany Certyfikat CE oraz certyfikat IVD. |  |
| 2 | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia jakościowego obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Schistosoma mansoni w surowicy oraz osoczu cytrynianowym Pacjenta. |  |
| 3 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego. |  |
| 4 | Zestaw zawierający kontrolę dodatnią, ujemną oraz kontrolę kalibracyjną odcinającą (Cut-off). |  |
| 5 | Wyliczenie wyniku półilościowego w oparciu o jedną kontrolę odcinającą (Cut-off). |  |
| 6 | Płytka z 96-ma rozłamywanymi dołkami, pokrytymi antygenami Schistosoma mansoni . |  |
| 7 | Czułość diagnostyczna ≥ 87% Swoistość diagnostyczna ≥ 95% |  |
| 8 | Brak interferencji z surowicami lipemicznymi do stężenia trójglicerydów 5 mg/ml oraz brak interferencji z surowicami hiperchromatycznymi do stężenia bilirubiny 0,2 mg/ml. |  |
| 9 | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym do mikropłytek ELISA przy długości fali 450 nm oraz fali odniesienia 620 nm. |  |
| 10 | Reakcja (inkubacja płytki) przeprowadzana w temperaturze +37oC oraz w temperaturze pokojowej. |  |
| 11 | Dwa płukania. |  |
| 12 | Odczyt OD/absorbancji na czytniku mikropłytek ELISA do 30 minut od dodania roztworu stopującego. |  |
| 13 | Folia samoprzylepna do zaklejania dołków (celek) na czas inkubacji mikropłytki w zestawie. |  |
| 14 | Data ważności testu minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 15 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury. |  |
| 16 | Przy każdej dostawie instrukcja wykonania testu w języku polskim oraz w oryginale. |  |
| 17 | Karta MSDS testu w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu lub możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. Aktualizacja karty MSDS testu (2012 rok) zgodnie z obowiązującymi przepisami legislacyjnymi oraz wymaganiami BHP. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.