Wymagania graniczne dla analizatora, zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i do wykonywania oznaczeń serologicznych markerów zakażeń EBV, VZV i HIV metodą zautomatyzowaną.

| Lp | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Jakościowe lub ilościowe testy do wykrywania w surowicy ludzkiej przeciwciał przeciw EBV: anty-VCA IgM, anty-VCA/EA IgG, anty-EBNA IgG |  |
|  | Jakościowy, lub ilościowy test do wykrywania w surowicy ludzkiej przeciwciał IgG przeciwko wirusowi Varicella-Zoster (anty-VZV IgG) |  |
|  | Jakościowy test skriningowy do wykrywania antygenu p24-HIV i przeciwciał anty-HIV w osoczu pobranym na EDTA oraz w surowicy z możliwością rozróżniania źródła sygnału dodatniego (p24HIV/anty-HIV) |  |
|  | Całkowity czas analizy nie przekraczający 60 minut dla oznaczeń: anty-VCA IgM, anty-VCA/EA IgG, anty-EBNA IgG, anty-VZV IgG oraz 120 minut dla oznaczenia: p24HIV/anty-HIV. |  |
|  | Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające wszystkie niezbędne odczynniki i materiały potrzebne do wykonania oznaczenia. |  |
|  | Zestawy odczynnikowe gotowe do użycia, tzn. nie wymagające przenoszenia odczynników do opakowań roboczych (kaset, pasków) z opakowań, w których są dostarczane. |  |
|  | Wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego mieszcząca się w przedziale od 30 oznaczeń/zestaw do 60 oznaczeń/zestaw. |  |
|  | Dostępność dedykowanych kalibratorów w zestawach odczynnikowych. |  |
|  | Dostępność w zestawach odczynnikowych indywidualnych, dedykowanych materiałów kontrolnych, zapewniających możliwość sprawowania kontroli jakości na minimum dwóch poziomach. |  |
|  | Wykonywanie oznaczeń kalibracyjnych i kontrolnych zostało uwzględnione w trakcie oszacowania wielkości zamówienia i nie trzeba doliczać dodatkowych odczynników do tych oznaczeń. |  |
|  | Minimalne okresy trwałości zestawów odczynnikowych (w tym materiałów kontrolnych i kalibratorów): 6 miesięcy od dnia dostarczenia do laboratorium. |  |
|  | Automatyczny analizator do oznaczeń immunologicznych, o zakresie oznaczeń odpowiadającym wykazowi badań określonemu w specyfikacji przetargowej, mogący pozostawać w gotowości do wykonywania oznaczeń przez 24 godziny na dobę. |  |
|  | Analizator instalowany na podstawie – blacie roboczym o wymiarach 100x80 cm. |  |
|  | Automatyczna identyfikacja zestawu (kasety, paska roboczego) przez analizator. |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonywania minimum 6 oznaczeń. |  |
|  | Wyposażenie w czytnik kodów paskowych umożliwiający programowanie pracy analizatora, w szczególności wprowadzanie numerów próbek materiału. |  |
|  | Możliwość wydruku bieżącej listy wyników wykonanych oznaczeń bezpośrednio z poziomu analizatora. |  |
|  | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS). |  |
|  | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego (jako warunek minimum wymagana jest funkcja wysyłania wyników oznaczeń do systemu informatycznego). |  |
|  | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

#### Uwaga:

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.