Wymagania graniczne dla kompletnych zestawów odczynników do wykonywania testów potwierdzenia obecności w surowicy i osoczu krwi przeciwciał przeciwko HIV-1 i HIV-2

(anty-HIV), HCV (anty-HCV) oraz Treponema pallidum (anty-Treponema pallidum) metodą immunoblot. wraz z dzierżawą aparatu do przeprowadzenia  automatycznej procedury ich wykonywania.

| Lp. | - Wymagania dla zestawów odczynnikowych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wymagania dla testu potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV: |  |  |
| 1 | Antygeny HIV dla których określana ma być obecność przeciwciał (przynajmniej): sgp120, gp41, p31, p24, p17, sgp105, gp36. |  |
| 2 | Możliwość potwierdzania obecności w surowicy i osoczu krwi przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1) łącznie z grupą O, typu 2 (HIV-2) i różnicowanie pomiędzy zakażeniem: HIV-1 i HIV-2 w jednym oznaczeniu. |  |
| Wymagania dla testu potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HCV: |  |  |
| 3 | Antygeny HCV dla których określana ma być obecność przeciwciał (przynajmniej): C1, C2, E2, NS3, NS4, NS5. |  |
| Wymagania dla testu potwierdzenia obecności przeciwciał anty-Treponema pallidum: |  |  |
| 4 | Antygeny Treponema pallidum dla których określana ma być obecność przeciwciał anty-Treponema pallidum (przynajmniej): TpN47; TpN17; TpN15 i TmpA |  |
| Wymagania wspólne dla wszystkich zestawów odczynnikowych: |  |  |
| 5 | Możliwość wykonywania testów potwierdzenia dla przeciwciał anty-HIV, anty-HCV oraz anty-Treponema pallidum równocześnie, zgodnie z takim samym protokołem czasowym oznaczania (wymagany przynajmniej jeden protokół oznaczania z jednakowymi czasami inkubacji dla każdego testu). |  |
| 6a* | Możliwość alternatywnego wykonania oznaczeń w różnym czasie przy pomocy tego samego zestawu odczynnikowego: - procedura jednodniowa – maksymalny całkowity czas wykonania wszystkich czynności związanych z oznaczeniem do 6 godzin, - procedura dwudniowa – z inkubacją przynajmniej 16 godzinną, maks. 20 godz. |  |
| 6b* | Możliwość wykonania oznaczeń procedurą jednodniową, w której maksymalny całkowity czas wykonania wszystkich czynności związanych z oznaczeniem nie przekracza 6 godzin |  |
| 6c* | Możliwość wykonania oznaczeń procedurą dwudniową z inkubacją przynajmniej 16-godzinną, maksymalnie 20-godzinną |  |
| 7 | Możliwość wykonywania badań dla surowicy i osocza krwi (minimum: K3EDTA, cytrynian, Lit-heparyna). |  |
| 8 | Możliwość wykonania oznaczeń dla materiału rozmrożonego (przechowywanego w temperaturze od -20°C do - 70°C) |  |
| 9 | Paski testowe numerowane z oznaczeniem rodzaju wykonywanego testu (możliwość odróżnienia rodzaju wykonywanego badania). |  |
| 10 | Antygeny syntetyczne lub rekombinowane, naniesione w formie linijnych prążków na pasek testowy (metoda typu „line immunoblotting”). |  |
| 11 | Kontrola intensywności wybarwienia prążków w formie skali porównawczej na każdym pasku testowym. |  |
| 12 | Kontrola obecności przeciwciał anty-streptawidyna na każdym pasku testowym. |  |
| 13 | Możliwość archiwizacji pasków testowych po wykonaniu badań. |  |
| 14 | Całość procedury oznaczenia wykonywana w temperaturze pokojowej. |  |
| 15 | Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające gotowe do użycia odczynniki w formie płynnej. |  |
| 16 | Wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego wystarczająca na wykonanie minimum 20 oznaczeń, maksymalnie 40 oznaczeń. |  |
| 17 | Materiały kontrolne (przynajmniej dwa poziomy) w zestawach odczynnikowych. Jeśli zestawy odczynnikowe nie posiadają własnych materiałów kontrolnych, to muszą one być dołączane do każdego zestawu (opakowania) odczynnikowego w cenie zestawu. |  |
| 18 | Okres przydatności do użycia dla indywidualnego zestawu odczynnikowego oraz materiału kontrolnego minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia. |  |
| 19 | Możliwość automatyzacji wykonywania badań przy użyciu dostarczanego aparatu. |  |
| 20 | Jeżeli do wykonania oznaczenia (dotyczy również oznaczania zautomatyzowanego przy pomocy dostarczanego aparatu) wymagane są rynienki inkubacyjne, tacki inkubacyjne z rynienkami, lub inne elementy potrzebne do przeprowadzenia inkubacji, to muszą one być dostarczane wraz z odczynnikami w ilości potrzebnej do wykonania zamawianej liczby oznaczeń, w cenie zestawu. |  |
| 21 | Możliwość automatyzacji odczytu i interpretacji wyników. |  |
| 22 | Ulotki (instrukcje metodyczne) dla zestawów odczynnikowych w języku polskim i w języku angielskim |  |

#### *Uwaga!

#### Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty. W odniesieniu do pkt 6a, 6b i 6c wymagane spełnienie jest jednego z przedstawionych warunków. Brak potwierdzenia spełniania wymagania w przypadku punktu 6a, 6b i 6c punktowane będzie jako 0.

- Wymagania graniczne dla dzierżawionego aparatu do wykonywania oznaczeń

| Lp. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego aparatu | Potwierdzenie spełnienia (wpisać Tak, lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat umożliwiający przeprowadzenie automatycznej procedury oznaczenia przy użyciu dostarczanych zestawów odczynnikowych, zgodnie z protokołem oznaczenia zawartym w ulotce/instrukcji zestawu odczynnikowego |  |
| 2 | Aparat zapewniający automatyczną dystrybucję odczynników w rynienkach inkubacyjnych, wykonywanie płukań i wytrząsanie próbek zgodnie z protokołem oznaczenia zawartym w ulotce/instrukcji zestawu odczynnikowego |  |
| 3 | Wyposażenie w pojemnik na odpady płynne, zapewniający bezpieczeństwo personelu w trakcie pracy aparatu z możliwością odłączenia po wykonaniu oznaczeń w celu utylizacji odpadów. |  |
| 4 | Aparat wyposażony w pokrywę zabezpieczającą rynienki inkubacyjne w trakcie oznaczenia. |  |
| 5 | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) jeżeli wyposażenie to jest konieczne dla dzierżawionego aparatu |  |
| 6 | Masa aparatu nie przekraczająca 15 kg (jeśli zasilacz akumulatorowy UPS stanowi odrębne urządzenie, jego masa nie wlicza się w masę aparatu) |  |
| 7 | Zapewnienie serwisu/przeglądu technicznego urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta aparatu. |  |
| 8 | Certyfikat CE dla dostarczanego aparatu |  |
| 9 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim i w języku angielskim |  |

- *Uwaga!

- Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.