Dzierżawa trzech analizatorów służących do oznaczeń: wysokoczułej Troponiny I lub T, CK-MB masa, Mioglobiny, NT pro BNP, Prokalcytoniny i β-HCG wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach.

| Lp. | Wymagania graniczne | Zakład Diagnostyki lokalizacja ul. Kopernika | Zakład Diagnostyki lokalizacja ul. Jakubowskiego | Potwierdzenie spełnienia - w odniesieniu do obu lokalizacji (o ile dotyczy) (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego |  |  |  |  |
| 1 | Metoda pomiaru chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna | Tak | Tak |  |
| 2 | Sterowanie i zarządzanie systemem z jednego stanowiska operatorskiego | Tak | Tak |  |
| 3 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek | Tak | Tak |  |
| 4 | Czujnik detekcji skrzepu ,poziomu materiału (płynu) i spienienia w badanej próbce | Tak | Tak |  |
| 5 | Zapewnienie możliwości oceny próbki w zakresie HIL (hemoliza, ikteria, lipemia) przed aspiracją odczynników | Tak | Tak |  |
| 6 | Wydajność modułu /ów minimum | 200 oznaczeń /h | 600 oznaczeń/h (ogółem), nie mniej niż 200 oznaczeń/h każdy |  |
| 7 | Ilość miejsc odczynnikowych minimum | 40 | 80 (ogółem), nie mniej niż 40 każdy |  |
| 8 | Jednorazowe końcówki do pobierania próbki zapobiegające kontaminacji | Tak | Tak |  |
| 9 | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | Tak | Tak |  |
| 10 | Pełna automatyzacja badań z uwzględnieniem powtórzeń, rozcieńczeń i zlecania testów dodatkowych | Tak | Tak |  |
| 11 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | Tak | Tak |  |
| 12 | Możliwość dostawiania odczynników materiałów zużywalnych w czasie pracy analizatora | Tak | Tak |  |
| 13 | Zapewnienie on line aktualizacji bazy danych dotyczących odczynników, kalibratorów, kontroli | Tak | Tak |  |
| 14 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości | Tak | Tak |  |
| 15 | Podtrzymywanie zasilania analizatora minimum 20 min –UPS jako wyposażenie systemu | Tak | Tak |  |
| 16 | Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie systemu- jeśli konieczna uwzględniając maksymalne zużycie wody na godzinę oraz parametry jakościowe wody spełniające wymagania producenta analizatora i zestawów odczynnikowych monitorowane w czasie pracy urządzeń | Tak | Tak |  |
| 17 | Obsługa w tym: przeglądy, konserwacja, naprawy (potwierdzone w paszportach urządzeń), dostawa części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, aktualizacja oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego | Tak | Tak |  |
| 18 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku.(on line, telefon, call center)- dotyczy wszystkich elementów systemu zintegrowanego. Pisemne przedstawienie konkretnych rozwiązań (dni tygodnia, godziny, adresy mailowe, telefony, osoby odpowiedzialne itp.) | Tak | Tak |  |
| 19 | Maksymalny czas usunięcia usterki/ awarii 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego- dotyczy wszystkich elementów systemu zintegrowanego | Tak | Tak |  |
| 20 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji laboratorium, instalacja sprzętu w nowych lokalizacjach – na koszt Wykonawcy | Tak | Nie dotyczy |  |
| 21 | Opis techniczny i pełna instrukcja obsługi oraz ulotki metodyczne do testów w języku polskim w formie papierowej w min 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej – dostarczenie na wezwanie Zamawiającego | Tak | Tak |  |
| 22 | Rok produkcji: 2019 lub nowszy | Tak | Tak |  |
| 23 | Dostosowanie dedykowanych pomieszczeń ZD, w celu zapewnienia właściwych warunków działania dostarczonych urządzeń w zakresie miedzy in. drobnych robót elektroinstalacyjnych, odprowadzania ścieków, klimatyzacji na koszt Wykonawcy | Tak | Nie dotyczy |  |
| 24 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji laboratorium, instalacja sprzętu w nowej lokalizacji – na koszt Wykonawcy | Tak | Nie dotyczy |  |
| Warunki graniczne dla odczynników i materiału kontrolnego |  |  |  |  |
| 1 | Testy do ilościowego oznaczania stężenia Troponiny wysokoczułej wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Society of Cardiology) , posiadający zwalidowany algorytm 0h/1h do potwierdzenia lub wykluczenia zawału mięśnia sercowego potwierdzone w ulotce metodycznej (insercie) producenta testu | Tak | Tak |  |
| 2 | Testy do oznaczania prokalcytoniny certyfikowane i licencjonowane w oparciu o licencję i standaryzację BRAHMS potwierdzone w ulotce metodycznej (insercie) producenta testu | Tak | Tak |  |
| 3 | Zapewnienie (wyliczenie w zał. cenniku) takiej ilości materiałów kontrolnych (dwie lokalizacje) potrzebnych do wykonania codziennej (łącznie ze świętami i dniami wolnymi) wewnątrzlaboratoryjnej kontroli badań - 2 razy na dobę na minimum 2 poziomach, uwzględniając termin ważności tych materiałów. | Tak | Tak |  |
| 4 | Zapewnienie kontroli niezależnej w ilości nie mniejszej niż 50% całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego. | Tak | Tak |  |
| 5 | Oferowane kontrole niezależne powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) wskazanym przez Zamawiającego, tj. kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości, wyniki kontroli automatycznie przesyłane z LSI. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca. | Tak | Tak |  |

#### Uwaga!

#### * Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabelach powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH DOT. DZIERŻAWY TRZECH ANALIZATORÓW SŁUŻĄCYCH DO OZNACZEŃ: WYSOKOCZUŁEJ TROPONINY I LUB T, CK-MB MASA, MIOGLOBINY, NT PRO BNP, PROKALCYTONINY I Β-HCG.

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware Zamawiajacy będzie wymagał konfiguracji 1 (jednej) maszyny wirtualnej pełniącej rolę serwera pośredniczącego middleware, który zostanie uruchomiony w środowisku serwerowym Zamawiającego na platformie VMWare. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 5 | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy analizatorami a LSI lub w przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego, pomiędzy analizatorami, serwerem pośredniczącym i LSI. | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 6 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 7 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 8 | Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu poprzez kontrolę zdarzeń (logów), mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu w szczególności w zakresie monitoringu: a. procesów bazy danych; b. procesów systemu operacyjnego; c. procesów zasobów sprzętowych; | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 9 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 10 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 11 | Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 12 | Dostarczenie niezbędnych licencji koniecznych do pełnego wdrożenia procesów wymiany pomiędzy analizatorami a LSI, w tym 3 licencje na stanowiska robocze (NSSU i SU) + 1 licencja na stanowisko techniczne dla Działu Informatyki. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |

Uwaga!

** Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry ocenianie w pkt 5, 8 i 11 przedstawione w tabeli powyżej muszą być tożsame z potwierdzeniem spełnienia (Tak lub Nie) parametrów w kryterium oceny „Jakość” wskazanych w punktach 4, 5 i 6 (załącznik nr 1c do specyfikacji). W przypadku rozbieżności pomiędzy parametrami ocenianymi wskazanymi w tabeli powyżej a określonymi w załączniku nr 1c, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny parametrów wskazanych w tabeli powyżej, a następnie dokona odpowiednio oceny parametrów w kryterium oceny „Jakość”.