Wymagania graniczne część 1

Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do immunohistochemii

Przedmiotem zamówienia jest:

- zakup i dostawa odczynników przeznaczonych do badań immunohistochemicznych wraz z materiałami zużywalnymi na okres 3 lat

- dzierżawa systemu do barwień składającego się z trzech sztuk aparatów do wykonania w/w badań na okres 3 lat, systemu do makrodysekcji, mikrotomu z drukarką do szkiełek, drukarką do nalepek i płytą chłodzącą, komory laminarnej, nakrywarki do preparatów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – warunki graniczne:

Wykonawca dostarczy system do diagnostyki immunohistochemicznej obejmujący:

- Trzy aparaty tego samego typu wraz z osprzętem i oprogramowaniem wg poniższej specyfikacji:

- trzy aparaty tego samego typu, z osprzętem i oprogramowaniem (komputery (3szt.), drukarka kodów paskowych, systemy awaryjnego zasilania, które stanowią integralną, dedykowaną do urządzenia część systemu) wraz z zestawami odczynników do barwień (lista w załączniku 1a),  kompletem buforów oraz pozostałych reagentów i materiałów eksploatacyjnych

- Ilość przeciwciał do diagnostyki immunohistochemicznej wskazana w załączniku 1a

- Ilość buforów, dodatkowych reagentów i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania barwień powinna uwzględnić konieczność częstego czyszczenia urządzenia, powinna być dostarczona w ilości umożliwiającej wykonanie tylu barwień immunohistochemicznych ile można wykonać z wykorzystaniem wskazanych w załączniku przeciwciał, na okres 3 lat

- System umożliwia w pełni automatyczne barwienia immunohistochemiczne

- System umożliwia pracę na skrawkach parafinowych, mrożakach, rozmazach, cytospinach, bioptatach i szpiku kostnym.

- Wykonawca dostarczy naklejki i taśmy do drukarki w ilości proporcjonalnej do liczby przeciwciał wskazanych w w/w załączniku

- Wykonawca dostarczy puste dyspensery na 10 przeciwciał

- System zostanie podłączony do systemu informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Patomorfologii Zamawiającego, w sposób umożliwiający min. identyfikację próbki na każdym etapie procesu, w tym podczas obsługi na dostarczanym aparacie jak i po jej zakończeniu

- System musi być otwarty tzn. umożliwiać stosowanie przeciwciał innych niż producenta aparatu

- Wykonanie wszystkich etapów barwień immunohistochemicznych tj. odparafinowywanie, odkrywanie antygenu, wywoływanie reakcji barwnej, wybarwienie jąder komórkowych hematoksyliną na pokładzie jednego urządzenia

- Zastosowanie bezksylenowej technologii odparafinowania preparatów

- System musi umożliwiać wykorzystanie odczynników i protokołów w metodzie do barwień immunocytochemicznych z zastosowaniem rozmazów cytologicznych

- System IHC musi umożliwiać wykonanie co najmniej 60 barwień IHC w czasie 7,5 h czasu pracy laboratorium na każdym z aparatów

- System IHC musi oferować możliwość stałego dokładania preparatów w trakcie trwania barwienia, bez konieczności oczekiwania na jego zakończenie

- Możliwość zaprogramowania barwień „na noc”

- Możliwość oznaczenia 1 do 27 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy aparatu

- Aparaty bezigłowe - muszą zapewniać stałe warunki reakcji oraz zapobiegać kontaminacji poprzez przeprowadzanie reakcji w niezależnych komorach reakcyjnych dla każdego preparatu (oddzielne szuflady na szkiełka, barwienie w pozycji poziomej)

- System umożliwia zabezpieczenie tkanek przed wysychaniem na każdym etapie barwienia

- Stała ilość dozowanych odczynników podczas cyklu barwienia, niezależna od wielkości i umiejscowienia materiału na szkiełku

- Przeciwciała oraz wszystkie pozostałe reagenty używane w procesie barwienia muszą posiadać opakowania zaopatrzone w kody lub chipy rozpoznawalne przez oprogramowanie systemu

- Możliwość skanowania szkiełek i odczynników na pokładzie aparatów

- Wszystkie przeciwciała z załączonej listy muszą być „gotowe do użycia”, bez konieczności rozcieńczania

- Przeciwciała (w opakowaniach na min. 50 oznaczeń z jednego opakowania) muszą być kompatybilne z systemem wizualizacyjnym opartym o technologię multimerową i pochodzić od tego samego producenta co system do wizualizacji Muszą pracować na tkankach kriostatowych i parafinowych

- Zestaw odczynników zarejestrowany w systemie pozwoli na wykonanie barwień w każdym aparacie tego systemu

- Systemy wizualizacji zawierają wszystkie odczynniki i inne dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonania badań immunohistochemicznych. Systemy dla przeciwciał mysich i króliczych znakowane HRP i wolne od biotyny. Muszą pracować na tkance kriostatowej i parafinowej

- Wszystkie przeciwciała i systemy wizualizacji muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadać deklarację zgodności (CE-IVD)

- Wprowadzenie podstawowych protokołów barwień immunohistochemicznych, tych samych na obu aparatach, bezpośrednio przez specjalistę aplikacyjnego na miejscu u Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich zamawianych odczynników z terminem ważności minimum 6 miesięcy

- W przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu lub zmiany jego klonu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkt równoważny, o porównywalnych wynikach kontroli jakości NORDIQC – walidacja w cenie dostawy zastępczego asortymentu

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymaganą ilość szkiełek adhezyjnych do badań immunohistochemicznych

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bezpłatnego zestawu startowego odczynników koniecznych do walidacji i wdrożenia protokołów barwień

- Walidacja protokołów barwienia po stronie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej obsługi serwisowej i innych czynności wymaganych przy obsłudze aparatów w ramach umowy dzierżawy przez cały okres trwania umowy

- Coroczny przegląd techniczny będzie wykonywał bezpłatnie właściciel aparatów

- Wykonawca da bezpłatne wsparcie aplikacyjne oraz merytoryczne w zakresie wyboru przeciwciał i optymalizacji protokołów diagnostycznych, w trakcie trwania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania (bezpłatnie) próbki przeciwciał, w przypadku nowych wprowadzanych na rynek immunoreagentów oraz w sytuacji, kiedy laboratorium nie posiada opracowanej metody barwienia, walidacja metody na koszt Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników, w tym immunoreagentów w terminie 5 dni rob. od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego

- Czas reakcji serwisowej nie dłużej niż 24 godziny

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad i usterek aparatów w ciągu 48 godzin, jeśli usunięcie usterki w tym czasie jest niemożliwe wykonawca zobowiązuje się wykonywać odczyny na własny koszt w innym ośrodku, na urządzeniu tego samego typu, do czasu usunięcia usterki lub dostarczenia i uruchomienia aparatu o nie gorszych parametrach.

- Zamawiający wymaga być pierwszym użytkownikiem aparatów

- Możliwość zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu w przypadku zmiany potrzeb Zakładu

- cena dostarczonych materiałów, odczynników i immunoreagentów przez okres umowy musi być stała.

- Laptop do obsługi aparatów.

- zestaw pipet automatycznych pasujących do posiadanych w Zakładzie statywów firmy Eppendorf na pipety Research plus:  pipeta 100-1000ul, niebieska (2szt); pipeta 2-20ul, jasnoszara (2szt); pipeta 20-200ul, żółta (2szt.); pipeta 0,5-5ml, fioletowa (1szt.)

- kartonowe pudełka do zamrażarki, białe, wys.53 mm (50szt.) wraz z przegródkami do pudełek zamrażarkowych 9x9, max. średnica probówki 13mm, na 81 próbek (50szt.)

- probówki - Eppendorf Tubes 5ml, z zatrzaskiwaną pokrywką, PCR clean, bezbarwny (2opx100szt)

- Eppendorf Tube Rack, 12 pozycji, do probówek 5 i 15ml, polipropylen, autoklawowalne, (2 szt)

- PCR-Cooler 0,2ml Starter Set, 1 różowy 1 niebieki

- Eppendorf PCR Tubes, 0,5ml, PCR clean, z pokrywką na zawiasie, przezroczyste (4x500szt)

- Koszyk na 20 szkiełek do brawiarki PRISMA 4768 (30szt)

- wortex  laboratoryjny typu lab dancer (wytrząsarka) 4szt - typ ruchu orbitalny; amplituda (mm) 4,5, zakres prędkości (obr./min) 2800, maksymalna objętość (ml) 50, moc silnika wejście/wyjście (W) 1,2/0,8, Ø×H (mm) max100×70; waga max (kg) 0,55

- taborety siodłowe laboratoryjne w kolorze szarym (5szt)

- stół przyścienny z półką 500x700x850mm skręcany

- stół przyścienny z półką 400x600x850mm skręcany

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu z obsługi sprzętu wraz z dostawą sprzętu oraz szkolenia z organizacji stanowisk pracy w pracowni barwień IHC i HC, oba szkolenia potwierdzone certyfikatami

- Mikrotom automatyczny z torem wodnym, drukarkami do preparatów (2szt.) i płytą mrożącą – umożliwiający przygotowanie preparatów do barwień IHC wg poniższej specyfikacji:

- Mikrotom automatyczny umożliwiający cięcie/trymowanie manualne i automatyczne z systemem transportu skrawków po torze wodnym

- Grubość cięcia od 0,5 do 100 µm;

- cięcie nastawiane w zakresach: od 0,5 do 5 µm skok co 0,5 µm, od 5 do 20 µm skok co 1 µm, od 20 do 30 µm skok co 2 µm, od 30 do 60 µm skok co 5 µm, od 60 do 100 µm skok co 10 µm;

- Zakres trymowania (TRIM) od 5 do 500 µm;

- trymowanie nastawiane w zakresach: od 5 do 30 µm skok co 5 µm, od 30 do 100 µm skok co 10 µm, od 100 do 200 µm skok co 20 µm, od 200 do 500 µm skok co 50 µm;

- Płynna regulacja szybkości cięcia od 0 do 450 mm/s;

- Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu 40 µm z możliwością wyłączenia. Sygnalizacja działania retrakcji sygnalizowana diodą na panelu sterowania

- 4 tryby pracy cięcia (cięcie pojedyncze, ciągłe, wielokrotne, ciągłe do momentu zwolnienia przycisku)

- Mocowanie próbki z precyzyjną regulacją w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°

- Możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 360°

- Pionowy zakres ruchu głowicy min. 72 mm

- Poziomy zakres ruchu głowicy min. 28 mm

- Minimum 6 prędkości wysuwu głowicy

- Minimum 6 prędkości cofania głowicy

- Funkcja zapamiętania pozycji głowicy, umożliwiająca przywrócenie zapamiętanej pozycji głowicy mikrotomu np. po zmianie bloczka lub noża

- EMERGENCY STOP awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony po prawej stronie mikrotomu obok koła zamachowego, w chwili naciśnięcia wyłącza wszystkie silniki mikrotomu

- Wsuwana rączka do wnętrza koła zamachowego min. 4cm

- Maksymalna odległość od rękojeści korby zamachowej (położonej w punkcie najdalszym) do krawędzi blatu roboczego po stronie użytkownika 53cm. Odległość ta dotyczy urządzenia spoczywającego prawidłowo w całości na blacie roboczym (brak wystających krawędzi urządzenia poza obszar baltu)

- Uchwyt do żyletek zamocowany na dwóch szynach, umożliwiających przesuw uchwytu do przodu/tyłu w zakresie min. 7cm. Pomiędzy szynami przestrzeń o szerokości min. 9cm mieszcząca wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności min. 680ml. Mocowanie uchwytu żyletek stabilne i precyzyjne.

- Uchwyt do żyletek z regulacją kąta natarcia noża w zakresie min. od 4 do 18°

- Uchwyt do żyletek wyposażony w osłonę na nóż

- 2 hamulce koła zamachowego w tym jeden manualny umiejscowiony pod kołem zamachowym, drugi elektromechaniczny załączany z panelu sterowania

- Panel Sterowania mikrotomu wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej min. 7cm, wyświetlający min. 8 wierszy

- Panel Sterowania musi posiadać:

- możliwość zmiany wielkości informacji wyświetlanej na ekranie - 2 wielkości do wyboru: normalna i powiększona

- możliwość ustawienia i wyświetlania daty i godziny

- licznik skrawków wyświetlany na ekranie z możliwością resetowania licznika w dowolnym momencie

- sumowanie wartości skrojonego materiału wyrażona w µm na wyświetlaczu

- wartość wysuwu głowicy wyświetlana na ekranie w µm  od 0 do 28000µm z dokładnością do 1µm

- wartość prędkości w trybie automatycznym wyświetlana na ekranie

- aktualny tryb cięcia automatycznego wyświetlany na ekranie

- wyświetlać wartość nastawy cięcia i trymowania

- sygnalizacja elektromechanicznej blokady koła zamachowego za pomocą świecącej diody

- Jeden uniwersalny panel sterowania połączony z mikrotomem przewodem umożliwiającym umiejscowienie panelu w dowolnym miejscu w obszarze pracy mikrotomu. Wyprofilowana obudowa mikrotomu do mocowania panelu sterowania (oszczędność miejsca) umożliwiająca swobodną obsługę i wizualną kontrolę panelu

- Panel sterowania wyposażony w 3 gałki sterujące z możliwością umieszczenia ich po lewej lub prawej stronie panelu.

- Minimalne funkcje gałki nr 1: regulacja grubości cięcia, trymowania, przeskok z trybu cięcia na trymowanie poprzez wciśnięcie gałki; nastawa wartości poprzez przekręcanie gałki

- Minimalne funkcja gałki nr 2: Przesuw głowicy przód/tył. Automatyczny wysuw głowicy o zadaną wartość w trybie cięcia lub trymowania realizowana przez wciśnięcie gałki. Możliwość wyboru wartości wysuwu z całego zakresu cięcia i trymowania.

- Minimalne funkcje gałki nr 3: Regulacja szybkości cięcia wyskalowana w zakresie od 0 do 100.

- Załączanie cięcia automatycznego za pomocą podwójnego wciśnięcia gałki (pierwsze wciśnięcie zwalnia blokadę hamulca elektromechanicznego). Ponowne wciśnięcie gałki podczas cięcia zatrzymuje koło zamachowe i załącza hamulec elektromechaniczny.

- Uchwyt do cięcia przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych niskoprofilowych i wysokoprofilowych. Zaciskowy mechanizm zapewniający stabilne i precyzyjne mocowanie żyletek

- Dodatkowy uchwyt do żyletek do pracy w trybie standardowym bez toru wodnego

- System transportu skrawków po torze wodnym bezpośrednio do łaźni wodnej

- Pojemność łaźni wodnej min. 800ml,

- Regulacja temperatury wody w łaźni w zakresie min. od 20 do 50°C

- Zamknięty system obiegu wody o pojemności min. 500ml z regulacją szybkości przepływu wody po torze wodnym

- Tor wodny wyposażony w metalowe sitko na ścinki umieszczone pod torem wodnym

- Wbudowane podświetlenie łaźni wodnej typu LED (bez zewnętrznych przyłączy elektrycznych)  załączane z zewnętrznego panelu sterowania

- Wbudowany czujnik temperatury w łaźni wodnej (bez zewnętrznego czujnika temperatury)

- Automatyczne wyłączenie oświetlenia LED po wyjęciu misy z łaźni

- Automatyczne wyłączenie podgrzewania po wyjęciu misy z łaźni

- Zewnętrzna jednostka (nie wbudowana w łaźnie) sterująca łaźnią z panelem sterowania typu LED z regulacją temperatury, włącznikiem on/off, przyciskiem załączającym pompę wodną do odpowietrzania i opróżniania łaźni wodnej

- Jednostka sterująca łaźnią z możliwością umieszczenia w dowolnej pozycji w obszarze pracy, np. na mikrotomie.

- Maksymalne wymiary mikrotomu z torem wodnym: głębokość 66cm, wysokość: 29cm, szerokość: 46cm (z wysuniętą rączką koła zamachowego)

- Waga maksymalna wraz torem wodnym i pełnym oprzyrządowaniem: 42kg

- Urządzenie nie starsze niż: 2021

- Deklaracja CE/IVD

- Płyta mrożąca z przeznaczeniem do schładzania bloczków parafinowych

- Wymiary płyty maksymalne podstawy urządzenia: 34 x 26cm (+/- 2cm)

- Powierzchnia płyty chłodzącej mogąca pomieścić min. 24 standardowe bloczki parafinowe

- Waga płyty maks. 8 kg

- Bezpośrednie chłodzenie płyty do min. -15°C

- Płyta bez kompresora

- Płyta jest urządzeniem nablatowym

- Praca płyty: w optymalnych ustawieniach pracy, nie więcej niż 10dB z odległości 1m

- Drukarka do szkiełek mikroskopowych (1szt.) – umożliwiająca nadruk bezpośrednio na szkiełku:

- Nadruk na szkiełko podstawowe przy zastosowaniu taśmy termotransferowej

- Możliwość stosowania różnych metod znakowania (kody kreskowe, kody 2 D, opisy, znaki specjalne, numeracja indywidualna)

- Odporność na odczynniki stosowane w procesie przeprowadzania materiału

- Możliwość definiowania własnych szablonów wydruku (np.: różne rodzaje barwienia, IHC)

- Jakość druku min. 300 dpi

- Wymiary drukarki maksymalne: 140 x 250 x 300 mm ( szerokość x głębokość x wysokość)

- Podajnik grawitacyjny na min. 72 szkiełka

- Maksymalny czas nadruku jednego szkiełka do 5 sekund

- Drukarka drukuje na szkiełkach  lakierowanych dostępnych producentów (szkiełka zgodne z normą PN-ISO 8037-1 lub równoważną,  dotyczącą wymiarów szkiełek) 26 x 76 x 1mm / 25 x 75 x 1 mm

- Nadruk termotransferowy – czarny

- 1 rolka taśmy pozwala na zadruk min. 10 000 szkiełek

- Dotykowy ekran pozwala na szybką i łatwa obsługę drukarek

- Gniazdo Ethernet, 2 gniazda USB, WI-FI

- wymienne magazynki na szkiełka – 4 szt.

- taśmy termotransferowe – 10 szt.

- Drukarka do szkiełek mikroskopowych (1szt.)– umożliwiająca wydruk nalepek z kodem do naklejenia na szkiełka:

- Druk metodą termotransferową

- Tryb druku automatycznego lub na żądanie

- Możliwość nadruku etykiety na szkiełko zawierające materiał (druk na żądanie)

- Etykiety odporne na odczynniki chemicznie, zdrapywanie i wysokie temperatury (nawet do 150°C)

- Możliwość zastosowania każdego rodzaju szkiełka w drukarce

- Szybka i wysoka jakość wydruku (18 szkiełek na minutę)

- Głowica drukarki nie ma bezpośredniej styczności ze szkiełkiem co zabezpiecza ją przed zniszczeniem

- Automatyczne przyklejanie etykiet na szkiełko

- Kompatybilność z systemem laboratoryjnym patarch

- Możliwość pracy poprzez podłączenie urządzenia do komputera/laptopa kablem USB

- Zasobnik na 50 szkiełek • 1 zestaw pozwala wydrukować etykiety na 3.400 szkiełek • Wymiary: 340 x 200 x 140 mm • Waga: 3,25 kg

- Nakrywarka do preparatów – umożliwiająca nakrywanie preaparatów IHC po procesie barwienia wg poniższej specyfikacji:

- Urządzenie przeznaczone do zamykania preparatów tkanek, komórek, cytologii na szkiełkach mikroskopowych z wykorzystaniem różnych szkiełek nakrywkowych i medium zaklejającego

- Dowolne definiowanie szkiełek nakrywkowych (24x40mm, x50, x55, x60)

- Koszyk na 19 lub 30 szkiełek

- Wydajność min. 400 szkiełek na godzinę

- Możliwość stosowania medium histologicznego i cytologicznego

- Elektroniczna kontrola dozowania substancji klejącej

- Zamknięty system uniemożliwiający wydobywanie się na zewnątrz szkodliwych oparów z możliwością podłączenia do odciągu centralnego

- Sygnał alarmowy informujący o błędach oraz o zakończeniu przeprowadzanych procesów

- Pojemnik na medium do zamykania preparatów – min. 100 ml

- Pojemnik na szkiełka o pojemności min. 400 szkiełek nakrywkowych

- Wymiary nie większe niż 280 x 420 x 400 mm (+/- 20 mm) (szer. x dł. x wys.)

- Waga maks. 20 kg

- Komora laminarna z lampą przepływową UV do czystej pracy z odczynnikami i preparatami podczas ich przygotowywania, wg poniższej specyfikacji:

- bezozonowa dezynfekcja promieniami UV,

- długi czas pracy lampy UV do 9000 godz.,

- automatyczne wyłączanie lampy UV, gdy okno frontowe jest uniesione,

- bakteriobójcza przepływowa lampa UV zapewnia stałą dekontaminację wewnątrz komory w czasie pracy,

- ściany ze szkła odpornego na uszkodzenia,

- niski poziom hałasu i zużycia energii,

- Materiał ścian - tylna: stal nierdzewna, boczne: stal z powłoką odporną chemicznie, frontowa: szkło

- Powierzchnia robocza - stal nierdzewna

- Lampa - otwarta UV - wbudowana lampa bakteriobójcza 1x25 W, TUV25WG13 UV-C

- Poziom promieniowania UV [mW  /cm2 / sek.] – 15

- Typ promieniowania UV - bezozonowa (253,7 nm)

- Timer - cyfrowy timer ustawiania bezpośredniej ekspozycji UV 1 min – 24 godz. / praca ciągła (przyrost co 1 min)

- Recyrkulator UV [W] - 1 x 25 (skuteczność >99% / godz.)

- Lampa światła białego [W] - 1 x 15 (TLD)

- Przepuszcalność optyczna [%] 95

- Ochrona przed UV [%] >96 z filtrem UV

- Wymiary max (W x D x H) [mm] 700 x 580 x 555

- Wymiary powierzchni roboczej max [mm] 645 x 490

- Funkcja bezpieczeństwa - automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV, kiedy okno jest otwarte

- Gniazda w komorze - port na przewody elektryczne, wbudowane gniazdo max. 1000 W

- Zasilanie [V / Hz / W] - 230 / 50 / 67

- Waga brutto [kg] max – 42

- System do automatycznej dysekcji z preparatów utrwalonych formaliną i zatopionych w parafinie wg poniższej specyfikacji:

- aparat wraz z jednostką sterującą, głowicą i kamerą cyfrową

- znak CE do diagnostyki medycznej in vitro (CE-IVD)

- Stolik do mocowania preparatów: Precyzja ruchu 5 µm, 4 miejsca na preparaty

- Rozdzielczość dysekcji ~ 300 µm

- Rozdzielczość kamery cyfrowej – 14MP, powiększenie optyczne 6x,  powiększenie cyfrowe 4x

- Stacja na bufor do izolacji o pojemności 400 µm

- Końcówki do izolacji tkanki w 3 rozmiarach:mała ~ 250 µm średnia ~ 550 µm duża ~ 300 µm

- Objętość całkowita buforu w końcówce – 425 µl

- Objętość wyrzutowa buforu ~ 300 µl

- Izolacja zaznaczonego fragmentu przez fizyczny kontakt końcówki frezującej z preparatem przy jednoczesnym ruchu obrotowym

- Maksymalna grubość dla tkanki parafinowanej wynosi 20 µm, a dla tkanki odparafinowanej 10 µm

- Łącze USB 2.0

- Podświetlenie preparatów przez lampę LED

- 4 miejsca na próbówki do zbierania wyizolowanego materiału

- Waga aparatu 21 kg

- Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) – 48x33x57 cm

- Czas potrzebny na uruchomienie aparatu <2 minuty

- Czas kalibracji <5 minut

- Najkrótsze czasy izolacji (szacowane czasy, mogą się różnić w zależności od zaznaczonego miejsca izolacji):1 preparat – 2 minuty, 4 preparaty - do 7 minut

- Komputer

- Oprogramowanie sterujące aparatem

- Zainstalowane na dostarczonym komputerze

- Typ bazy – SQL

- Możliwość generowania raportów w formacie PDF z przeprowadzonych dysekcji zawierający dane pacjenta i przypadku, dane próbki i zadania, obrazy preparatów: Powiązane odniesienie, Obszary zainteresowania, Ścieżka preparowania, Po preparowaniu

- Tworzenie profili o różnym poziomie dostępu, zabezpieczonych hasłem

- Możliwość podłączenia czytnika kodów 1D i 2D

- Wybór obrazu referencyjnego z preparatu HE lub pliku graficznego TIFF, JPEG lub PNG

- Możliwość wykorzystania jako plików referencyjnych obrazów uzyskanych ze skanera preparatów histologicznych iScanHT

- Możliwość wyboru buforu do dysekcji: 10 mM Tris-HCL pH 8,0, 1 mM EDTA, 5% (w/o) SDS

- Możliwość tworzenia do 4 grup izolacji na jednym preparacie

- Wyświetlanie ścieżki dysekcji i ruchu końcówki tnącej

- Informacje o powierzchni zaznaczonej grup w mm2 oraz objętości grupy w mm3

- Dostarczenie wymiennych jednorazowych ostrzy tnących do selektywnej izolacji tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie, poprzez ruch obrotowy z kontrolą miejsca wycięcia,  w ilości 6op. z każdego rozmiaru (250, 525, 725 μm). Jednorazowe ostrza tnące powinny być kompatybilne z systemem do automatycznej izolacji wybranego fragmentu z  tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie. Każde ostrze pozwala na izolację w objętości wyrzutowej 270 μl buforu.

Wymagania graniczne część 2:

Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do histochemii

Przedmiotem zamówienia jest:

- zakup i dostawa odczynników przeznaczonych do wykonania barwień histochemicznych wraz z niezbędnymi materiałami zużywalnymi na okres 3 lat.

- dzierżawa systemu do barwień składającego się z czterech sztuk aparatów do wykonania w/w barwień na okres 3 lat.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – warunki graniczne:

- Wykonawca dostarczy system do diagnostyki histochemicznej obejmujący cztery aparaty tego samego typu, z osprzętem i oprogramowaniem (systemem oczyszczania wody, komputerem, drukarką kodów paskowych i systemem awaryjnego zasilania, które stanowią integralną, dedykowaną do urządzenia część systemu) wraz z zestawami odczynników do barwień (lista w załączniku nr 1a),  kompletem buforów oraz pozostałych reagentów  i materiałów eksploatacyjnych.

- Ilość zestawów do barwień do diagnostyki histochemicznej wskazana w załączniku nr 1a

- Ilość buforów, dodatkowych reagentów i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania barwień powinna uwzględnić konieczność częstego czyszczenia urządzenia, powinna być dostarczona w ilości umożliwiającej wykonanie tylu barwień specjalnych ile można wykonać z wykorzystaniem wskazanych odczynników barwiących, na okres 3 lat.

- System zostanie podłączony do systemu informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Patomorfologii Zamawiającego, w sposób umożliwiający min. Identyfikację próbki na każdym etapie procesu, w tym podczas obsługi na dostarczanym aparacie jak i po jej zakończeniu.

- System umożliwia w pełni automatyczne barwienia histochemiczne

- System umożliwia pracę na skrawkach parafinowych, bioptatach i szpiku kostnym.

- Wykonawca dostarczy naklejki i taśmy do drukarki w ilości proporcjonalnej do liczby zestawów do barwień wskazanych w w/w zalączniku

- Wykonanie wszystkich etapów barwień histochemicznych tj. odparafinowywanie, reakcja barwna, podbarwienie tła na pokładzie jednego urządzenia.

- Zastosowanie bezksylenowej technologii odparafinowania preparatów.

- System musi umożliwiać załadowanie jednorazowo co najmniej 20 preparatów do każdego z aparatów.

- Możliwość zaprogramowania barwień z funkcją „opóźniony start”.

- Możliwość stosowania jednocześnie 2 do 8 różnych protokołów barwień w jednym cyklu pracy.

- System umożliwia zabezpieczenie tkanek przed wysychaniem na każdym etapie barwienia

- Stała ilość dozowanych odczynników podczas cyklu barwienia, niezależna od wielkości i umiejscowienia materiału na szkiełku

- Wszystkie reagenty używane w procesie barwienia muszą posiadać opakowania zaopatrzone w kody lub chipy rozpoznawalne przez oprogramowanie systemu

- Możliwość skanowania szkiełek i odczynników na pokładzie aparatów

- Wszystkie zestawy do barwień z załączonej listy muszą być „gotowe do użycia”, bez konieczności rozcieńczania.

- Zestaw odczynników zarejestrowany w systemie pozwoli na wykonanie barwień w każdym aparacie tego systemu

- Wszystkie systemy do barwień muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadać deklarację zgodności (CE-IVD).

- Wprowadzenie podstawowych protokołów barwień, tych samych na wszystkich aparatach, bezpośrednio przez specjalistę aplikacyjnego na miejscu u Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich zamawianych odczynników z terminem ważności minimum 6 miesięcy.

- W przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkt równoważny – zamiennik – uwaga! walidacja w cenie dostawy zastępczego asortymentu.

- Wykonawca dostarczy laboratoryjny system oczyszczania wody w celu zapewnienia dużej ilości wysoko oczyszczonej wody (15l/h, magazynowanie w zbiorniku 100L), co wymagane jest do zapewnienia prawidłowej pracy dzierżawionych sprzętów

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymaganą ilość szkiełek adhezyjnych do barwień histochemicznych kompatybilnych z urządzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu potwierdzonego certyfikatem wraz z dostawą sprzętu

- Walidacja protokołów barwienia po stronie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej obsługi serwisowej i innych czynności wymaganych przy obsłudze aparatów w ramach umowy dzierżawy przez cały okres trwania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bezpłatnego zestawu startowego odczynników koniecznych do walidacji i wdrożenia protokołów barwień

- Coroczny przegląd techniczny będzie wykonywał bezpłatnie właściciel aparatów

- Wykonawca da bezpłatne wsparcie aplikacyjne oraz merytoryczne w zakresie wyboru systemów barwień i optymalizacji protokołów diagnostycznych, w trakcie trwania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania (bezpłatnie) próbki odczynników w przypadku nowych odczynników wprowadzanych na rynek oraz w sytuacji, kiedy laboratorium nie posiada opracowanej metody barwienia, walidacja metody na koszt Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników w terminie 5 dni rob. od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego

- Czas serwisu nie dłuższy niż 24godziny

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad i usterek aparatów w ciągu 48 godzin, jeśli usunięcie usterki w tym czasie jest niemożliwe wykonawca zobowiązuje się wykonywać odczyny na własny koszt w innym ośrodku, na urządzeniu tego samego typu, do czasu usunięcia usterki lub dostarczenia i uruchomienia aparatu o nie gorszych parametrach.

- Zamawiający wymaga być pierwszym użytkownikiem aparatów

- Instrukcja urządzenia w języku polskim, certyfikat CE oraz karty charakterystyki stosowanych odczynników w języku polskim wraz z dostawą aparatu

- cena dostarczonych materiałów, odczynników i immunoreagentów przez okres umowy musi być stała.

- Możliwość zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu w przypadku zmiany potrzeb Zakładu

Wymagania graniczne  część 4:

Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu do immunohistochemii

Przedmiotem zamówienia jest:

- zakup i dostawa przeciwciał w ilości wskazanej w załączniku 1a oraz wszystkich odczynników przeznaczonych do badań immunohistochemicznych i materiałów zużywalnych na okres 3 lat.

- dzierżawa otwartego systemu do barwień składającego się z jednego aparatu do wykonania w/w badań na okres 3 lat

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – warunki graniczne:

Wykonawca dostarczy system do diagnostyki immunohistochemicznej obejmujący jeden aparat z osprzętem i oprogramowaniem (komputerem, drukarką kodów paskowych, skanerem kodów i systemem awaryjnego zasilania, które stanowią integralną, dedykowaną do urządzenia część systemu) moduły fabrycznie nowe wraz z przeciwciałami (lista przeciwciał w w/w załączniku), kompletem systemów detekcyjnych, buforów oraz pozostałych odczynników i materiałów eksploatacyjnych.

Wykonawca dostarczy przeciwciała monoklonalne i poliklonalne dla skrawków parafinowych – zgodnie z listą   załącznika nr 1 we wskazanej liczbie opakowań  oraz pozostałe immunoreagenty i materiały zużywalne w liczbie umożliwiającej wykonanie tylu odczynów ile można wykonać z wykorzystaniem wskazanych przeciwciał. Przeciwciała z listy, które firma posiada w formie gotowej do użycia powinny być dostarczone w takiej postaci. Przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach na minimum 50 oznaczeń muszą być kompatybilne z systemem detekcji i dostarczone w opakowaniach zaopatrzonych kodami rozpoznawalnymi przez oprogramowanie automatu do barwień. Preferowane przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach.

W przypadku przeciwciał stężonych Wykonawca dostarczy odpowiednie butelki, zaopatrzone w kody rozpoznawalne przez oprogramowanie automatu do barwień.

Przeciwciała i odczynniki do badań immunohistochemicznych muszą być przeznaczone do badań diagnostycznych (CE-IVD).

Wykonawca dostarczy wraz z przeciwciałami wszystkie dodatkowe reagenty (bufory, systemy detekcyjne, inne odczynniki) i materiały zużywalne  niezbędne do wykonania barwień, kompatybilne z przeciwciałami oraz dzierżawionym aparatem.

Bufor do odkrywania High pH

Bufor do przemywania

Bufor do czyszczenia

Bufor do odkrywania Low pH

Wzmocnienie sygnału systemu wizualizacyjnego mysi

Wzmocnienie sygnału systemu wizualizacyjnego króliczy

Hematoksylina

Odczynnik czyszczący

Części zużywalne

Naklejki i taśma do naklejek

Szkielka silanizowane i naładowane (adhezyjne)

Rozcieńczalnik do przeciwciał

Puste butelki do przeciwciał stężonych

Zestawy muszą pracować na tkance parafinowej, materiałach cytologicznych i materiałach mrożonych.

Odczynniki i szkiełka znakowane barkodami.

System musi oferować następujące możliwości:

- przepustowość: co najmniej 150 preparatów w ciągu doby (możliwość zaprogramowania „na noc”), co najmniej 50 przeciwciał pierwotnych w jednym cyklu pracy aparatu

- możliwość wykonania badania metodą hybrydyzacji in situ (w ciągu 4 godzin)

- możliwość pracy w systemie otwartym zarówno dla przeciwciał oraz sond do hybrydyzacji in situ (możliwość zastosowania przeciwciał pierwotnych oraz sond do hybrydyzacji in situ innych producentów)

- możliwość samego odparafinowania i  odkrywania antygenów w aparacie

- możliwość skanowania szkiełek i odczynników zarówno w aparacie jak i poza nim

- System zostanie podłączony do systemu informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Patomorfologii Zamawiającego, w sposób umożliwiający min. Identyfikację próbki na każdym etapie procesu, w tym podczas obsługi na dostarczanym aparacie jak i po jej zakończeniu.

- możliwość segregacji odpadów płynnych na szkodliwe zawierające DAB i nieszkodliwe

- oprogramowanie w języku polskim

- Butelki na przeciwciała stężone i innych producentów 30 szt

- Termin ważności odczynników - 6 miesięcy odczynników gotowych do użycia, 12 miesięcy – przeciwciał stężonych

Ponadto, Zamawiający wymaga by:

- cena dostarczonych materiałów, odczynników i immunoreagentów przez okres umowy musi być stała.

- w przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu lub zmiany jego klonu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć produkt równoważny – zamiennik

- możliwość zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu w przypadku zmiany potrzeb Zakładu

- możliwość tworzenia własnych protokołów barwienia przez użytkownika

- merytoryczną pomoc w opracowaniu modyfikacji protokołu w przypadku, gdy dostarczone przeciwciało nie pozwala na uzyskanie oczekiwanego rezultatu

- bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy systemu do barwień IHC i ISH, aktualizowanie oprogramowania komputerowego

- pełny cykl przygotowania pojedynczego preparatu od etapu skrawka z kostki parafinowej do uzyskania preparatu końcowego z trwałym i gotowym oznaczeniem immunohistochemicznym (tj. odparafinowanie, odmaskowanie antygenu, wywoływanie reakcji barwnej, podbarwienie hematoksyliną) w czasie nie dłuższym niż 5 godzin

Ogólne wymagania dotyczące serwisu dzierżawionego sprzętu:

- W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy systemu wraz z częściami zamiennymi są zapewniane przez serwis i na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny. Przy awarii trwającej dłużej niż 48 godzin Wykonawca dostarczy zastępczy lub nowy aparat.

- Wykonawca zapewnia nieodpłatne szkolenie i instruktaż personelu w zakresie obsługi aparatu.

- Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy.