OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie usg okulistycznego

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny         i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zewnętrzny monitor kolorowy min. 24 cali. Rozdzielczość Full HD 1920x1200p lub wewnętrzny wbudowany w aparat 15 cali | tak, podać |  | --- |
|  | Wbudowane min. 3 portów USB | tak |  | --- |
|  | Możliwość pracy w trybie: • A-scan z biometrią i kalkulacją soczewki • B-scan • UBM • A-diagnostyczny | tak, podać tryby pracy |  | możliwość pracy tylko w 3 trybach: A-scan, B-scan, UBM – 0 pkt możliwość pracy dodatkowo w trybie A-diagnostyczny – 5 pkt |
|  | System archiwizacji oraz eksportu danych | tak |  | --- |
|  | Możliwość zapisu badania na nośnikach zewnętrznych (Pamięci USB) | tak |  | --- |
|  | Możliwość tworzenia raportów badania | tak |  | --- |
|  | Możliwość zastosowania 4 rodzajów głowic | tak |  | --- |
|  | Możliwość pracy w środowisku DICOM | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
| Sonda A-scan diagnostyczna |  |  |  |  |
|  | Centralna częstotliwość przetwornika 8 MHz lub 10 MHZ | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
| Sonda B do tylnego odcinka oka |  |  |  |  |
|  | Nakładanie skanu A na obraz trybu B | tak |  | --- |
|  | Częstotliwość pracy sondy 10MHz lub 15MHz | tak, podać |  | --- |
|  | Szybkość akwizycji sondy – min.22 ramek na sekundę | tak, podać |  | --- |
|  | Nagrywanie filmu z badania min. 10 sekund | tak |  | --- |
|  | Możliwość obróbki nagranych filmów z badań | tak |  | --- |
|  | Kąt skanowania min.52 stopni | tak |  | --- |
| Sonda A-skan biometryczna |  |  |  |  |
|  | Kalkulacja soczewek IOL, min. 3 formuły (Holladay-I, SRK-T, Haigis,) | tak |  | --- |
|  | Nagrywanie filmu z badania min. 5 sekund | podać |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Tryb immersyjny lub kontaktowy | tak |  | --- |
|  | Głowica ze światłem fiksacyjnym | tak |  | --- |
|  | Częstotliwość głowicy 10 MHz | tak |  | --- |
|  | Zakres pomiaru min. 40mm | tak |  | --- |
|  | Statystyka: średnia i odchylenie standardowe | tak |  | --- |
|  | Automatyczna lub manualna rejestracja obrazu | tak |  | --- |
| Sonda UBM do przedniego odcinka |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy 40 MHz lub 60 MHz lub 48 MHz | tak, podać |  | --- |
|  | Szybkość akwizycji min. 10 ramek na sekundę | tak |  | --- |
|  | Nagrywanie filmu z badania do sekund 5 sekund | tak |  | --- |
| Akcesoria Dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa do drukowania raportów lub drukarka wbudowana | tak |  | --- |
|  | Videoprinter USB | tak |  | --- |
|  | Dedykowany stolik mobilny | tak |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=2 dni |  | 1 dzień– 5 pkt; 2 dzień – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Urządzenie jest lub będzie pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |
|  | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego – 3 osoby i technicznego – 1 osoba Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego – 1 osoba, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak | --- |
|  | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia: USG okulistyczne | tak | --- |